GB/T 11417.5-2012《眼科光学 接触镜 第5部分：光学性能试验方法》第1号修改单

（征求意见稿）

一、4.2.1仪器性能：

“……

图 1 焦度计用的接触镜片测座

说明：

hC—接触镜片测座高度；

hS—框架镜片测座高度；

rC—接触镜片测座托圈环半径；

1—框架镜片测座；

2—接触镜片测座。

”

替换为：

“

图 1 焦度计用的接触镜片测座

说明：

hC—接触镜片测座高度；

hS—框架镜片测座高度；

rC—接触镜片测座托圈环半径；

1—接触镜片测座；

2—框架镜片测座。

”

二、4.3水凝胶接触镜片的莫尔偏折仪或哈特曼法测量：

4.3中表1和表1（续）由“

表1 后顶焦度测量试验方法的再现性比较

| 镜片类型/参数 | 再现性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气中测量 |  | 盐溶液中测量 |  |  |  |
|  | 焦 度 计 |  | 莫尔法 | 哈特曼法 |  |  |
|  | SR | R | SR | R | SR | R |
| 球面水凝胶镜片 |  |  |  |  |  |  |
| 后顶焦度 | 0.143D(FV'≤10) | 0.400D(FV'≤10) | 0.0903D | 0.2528D | 0.0253D | 0.0708D |

表1（续）

| 镜片类型/参数 | 再现性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气中测量 |  | 盐溶液中测量 |  |  |  |
|  | 焦 度 计 |  | 莫尔法 | 哈特曼法 |  |  |
|  | SR | R | SR | R | SR | R |
| 环曲面水凝胶镜片 |  |  |  |  |  |  |
| 球镜度 柱镜度 柱镜轴位 | — — — | — — — | 0.1579D 0.093D 1.220 | 0.4421D 0.2604D 3.4160 | 0.0649D 0.0871D 2.0160 | 0.1817D 0.2439D 5.64480 |
| SR：再现性的标准差 R：再现性限 |  |  |  |  |  |  |

”

替换为：

“

表1 后顶焦度测量试验方法的再现性比较

| 镜片类型/参数 | 再现性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气中测量 |  | 盐溶液中测量 |  |  |  |
|  | 焦 度 计 |  | 莫尔法 |  | 哈特曼法 |  |
|  | SR | R | SR | R | SR | R |
| 球面水凝胶镜片 |  |  |  |  |  |  |
| 后顶焦度 | 0.143D(FV'≤10) | 0.400D(FV'≤10) | 0.0903D | 0.2528D | 0.0253D | 0.0708D |

表1（续）

| 镜片类型/参数 | 再现性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气中测量 |  | 盐溶液中测量 |  |  |  |
|  | 焦 度 计 |  | 莫尔法 |  | 哈特曼法 |  |
|  | SR | R | SR | R | SR | R |
| 环曲面水凝胶镜片 |  |  |  |  |  |  |
| 球镜度 柱镜度 柱镜轴位 | — — — | — — — | 0.1579D 0.093D 1.220 | 0.4421D 0.2604D 3.4160 | 0.0649D 0.0871D 2.0160 | 0.1817D 0.2439D 5.64480 |
| SR：再现性的标准差 R：再现性限 |  |  |  |  |  |  |

”

三、5.1.2光透过率:

“

τV=380nm780nmφeλλ⋅τλ⋅Vλ⋅Δλ380nm780nmφeλλ⋅τλ⋅Δλ×100% ······················（3）”

替换为：

“

τV=380nm780nmφeλλ⋅τλ⋅Vλ⋅Δλ380nm780nmφeλλ⋅Vλ⋅Δλ×100% ······················（3）”