ICS 11.040.70

C 40

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0871—××××

代替 YY/T 0871-2013

眼科光学 接触镜 多患者试戴接触镜的卫生处理

Ophthalmic optics—Contact lenses—Hygienic management of multipatient use trial contact lenses

(ISO 19979:2018,IDT)

（本稿完成日期：2020.04.30）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

国家药品监督管理局  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　多患者试戴接触镜卫生处理的方法	2

5　多患者试戴接触镜卫生处理方法的选择	2

6　多患者试戴接触镜的使用流程图	4

附录A（资料性附录）　3%眼用过氧化氢溶液消毒程序	6

参考文献	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准代替YY/T 0871-2013《眼科光学 接触镜 多患者试戴接触镜的卫生处理》，与YY/T 0871-2013相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了“范围”（见第1章，2013年版的第1章）；

——修改了“规范性引用文件”（见第2章，2013年版的第2章）；

——修改了“术语和定义”（见第3章，2013年版的第3章）；

——修改了“多患者试戴接触镜卫生处理的方法”（见第4章，2013年版的第4章）；

——增加了“多患者试戴接触镜卫生处理方法的选择”（见第5章）；

——增加了“多患者试戴接触镜的使用流程图”（见第6章）；

——修改了“附录A”（见附录A，2013年版的附录A）；

——修改了“参考文献”（见参考文献，2013年版的参考文献）。

本部分等同采用ISO 19979:2018《眼科光学 接触镜 多患者试戴接触镜的卫生处理》（英文版）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国医用光学和仪器标准化分技术委员会（SAC/TC 103/SC 1）提出并归口。

本标准起草单位：浙江省医疗器械检验研究院。

本标准主要起草人：陈靖云等。

本标准代替了YY 0871-2013。

YY 0871历次版本发布情况为：

——YY  0871-2013

眼科光学 接触镜 多患者试戴接触镜的卫生处理

- 范围

本标准为制造商提供指南，以便制造商撰写相关信息，提供给眼科护理专业人员，用于多患者试戴的水凝胶、复合和硬性透气性（RGP）接触镜的卫生处理。

本标准不适用下列情况：

——接触镜标签；

——朊病毒和病毒的灭活，因无相关接触镜的标准方法。

本标准可用于指导制定多患者试戴接触镜的卫生处理程序。

- ISO 14729不涉及多患者使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 18369-1 眼科光学 接触镜 第1部分：词汇、分类系统和推荐的标志规范（Ophthalmic optics—Contact lenses—Part1：Vocabulary, classification system and recommendations for labeling specifications）

- 术语和定义

ISO18369-1给出的以及下列的术语和定义适用于本标准：

ISO和IEC用于标准化的术语数据库，其链接如下:

IEC: http:// www .electropedia .org/

ISO: https:// www .iso .org/ obp

试戴接触镜trial contact lens

诊断接触镜diagnostic contact lens

由验配专业人员或验配师使用的接触镜，用于为配镜者选择合适的接触镜参数。

[来源：ISO 18369-1:2017,3.1.10.8]

多患者试戴接触镜multipatient use trial contact lens

允许被多人试戴的接触镜。

[来源：ISO 18369-1:2017,3.1.10.9，有修改-已删除注1。]

合格人员competent personnel

有资格的或经培训的接触镜卫生处理人员。

复合接触镜composite contant lens

由两种或多种材料组成的接触镜。

[来源：ISO 18369-1:2017,3.1.1.11,有修改-已删除示例。]

- 多患者试戴接触镜卫生处理的方法

最理想的试戴接触镜卫生处理方法就是使用一次后给同一个人或者丢弃。如果需要重复使用，在适用的情况下，湿热灭菌处理法优于化学消毒法。

制造商应提供适合所用类型多患者试戴接触镜卫生处理方法的说明书。

说明书应包括适用的卫生处理程序和处理后接触镜适宜的保存条件的建议（如容器的选择，容器的密封性）。

应考虑使用化学消毒方法导致的眼刺激。

当使用本标准来指导起草多患者试戴接触镜卫生处理程序时，消毒性能至少应符合条款5的要求。

- 多患者试戴接触镜卫生处理方法的选择

  - 概述

表1提供有关多患者试戴接触镜的卫生处理事项的基本信息。

表1 基本信息

|  | 内容 | 措施 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防感染 | 处理被下列病原感染人群使用过的接触镜： ——角膜单纯疱疹 ——肝炎 ——人类免疫缺陷病毒(艾滋病毒HIV) ——腺病毒 | 使用一次性手套。 试戴接触镜使用后立即销毁。 该条有可能会根据国家法规增加其他传染病。 验配专业人员应关注卫生监管部门的信息，以便了解有关未知或鲜为人知的传染病暴发的风险和相关建议。 |
| 2 | 废物处理 | 当出现1的情况时,需将接触镜、镜片盒或护理液按“生物危害废弃物”处理。戴一次性无粉无乳胶手套，将感染的接触镜从病人眼中取出。如果镜片盒和护理液被感染镜片使用过，则应将其按“生物危害废弃物”处理。 | 适用当地生物危害废弃物的处理要求。 |
| 3 | 工作台表面 | 应每天用适宜的表面消毒剂进行清洁和消毒。 | / |
| 4 | 洗手 | 服务每个病人前后均需用适宜的外科手消毒剂或洗手液洗手，用干净的纸巾擦干手。 | 擦干手，减少水生微生物（如棘阿米巴）传播的风险。 |
| a） |  | 戴手套之前也需洗手。 | WHO提供了关于卫生洗手的信息：www .who .int/ gpsc/ 5may/ How To _HandWash Poster .pdf |
| 5 | 接触镜的清洁 | 根据制造商的说明书，在使用前(仅限RGP)和使用后揉搓和冲洗接触镜。 | 清除接触镜上的微粒，确保消毒液更有效地发挥作用。 |
| 6 | 适用的程序 | 制造商应指明卫生处理中使用的消毒方法（如湿热灭菌法或眼用过氧化氢处理法）。 | 湿热消毒适用于水凝胶接触镜（见表2）。 大部分接触镜可以使用眼用过氧化氢消毒液消毒。 |
| 7 | 重复使用的次数或使用时间 | 浸泡在溶液中保存或者干燥保存的接触镜在使用X次或自首次使用Y个月后应被丢弃，如果期间镜片损坏，应立即丢弃。 | 对于浸泡保存的镜片，如果使用时间不足28 d，则可重复消毒使用。镜片制造商应确定X和Y值。如果制造商预见到可能会发生特殊变化或损坏，则应提供丢弃镜片的操作指南。 |
| 8 | 接触镜的重复使用 | 接触镜每次使用前后都应进行检查。如果接触镜损坏或者外表发生变化，应将其丢弃。 | / |
| 9 | 镜片容器 | 制造商应说明适用于多患者试戴接触镜卫生处理的容器类型。必要时应说明容器的清洁、密封、重新标签的方法。 | / |
| a） |  | 接触镜制造商应提供接触镜容器定期更换和护理的信息。 | / |
| 10 | 必备资料 | 接触镜制造商应详述： ——批号 ——镜片参数 ——有效期 ——最大使用次数(如适用) | 应提供足够的镜片参数以充分识别镜片并方便跟踪。 |
| 11 | 每步消毒程序记录 | 程序类型，如化学处理、湿热消毒。 | / |
| a） |  | 验配专业人员应记录： ——病人信息 ——使用日期 ——卫生处理日期 ——接触镜详细信息 | / |
| b） |  | 消毒人员。 | 具有培训记录的合格人员。 |
| 12 | 存储容器标签 | ——所含镜片参数 ——批号 ——消毒日期 ——镜片识别信息（用于跟踪） | 添加足够的信息识别单个镜片。 |

  - 湿热消毒程序

表2给出了湿热消毒考虑因素的指南。

注：根据ISO/TS17665-2:2009表1，只有用经验证过的灭菌程序灭菌，产品才能被称为无菌。

表2 湿热消毒程序（仅适用于水凝胶镜片）

|  | 步骤 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | 选择镜片保存溶液。 | 生理盐水（0.9%氯化钠溶液）。 |
|  | 选择容器。 | 瓶口有密封螺纹的硼硅玻璃瓶。 |
| 程序 | 选择消毒条件。 | 134℃保压时间至少3min，或者 121℃保压时间至少15min。 |

  - 用3%眼用过氧化氢消毒3h或者其他等效的消毒程序

推荐的消毒溶液其消毒效果应与用3%眼用过氧化氢消毒3h等效，等效性可通过经验证明。

- 附录A给出一个过氧化氢消毒程序的例子。

  - 消毒镜片的保存

表3 给出了消毒镜片保存的其它信息。

表3消毒镜片保存

|  | 步骤 | 程序 | 信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备步骤 | 在适宜的容器中加入规定的保存液。 | 水凝胶接触镜不能干燥保存。 |
| a） |  | 使用消毒的镊子，避免皮肤直接接触。 | 不适用于湿热灭菌的镜片。 湿热灭菌的镜片盒使用前再打开。 |
| B） |  | 重新插入镜片/镜片架，关闭容器。 |  |
| 2 | 保存时间 | 接触镜制造商应说明多患者试戴接触镜的重复使用次数上限和首次使用后的保存时间上限。 | 适用于水凝胶镜片、复合镜片和RGP镜片。 |
| 3 | 液态保存 | 经系统验证后确定保存时间。 | 适用于水凝胶镜片、复合镜片和RGP镜片。 |
| 4 | 干燥保存 | 用干净的无绒纸巾擦干接触镜。 | 只适用于RGP镜片。 |
| a) |  | 将镜片插入一个合适的容器中，并将容器紧闭。 镜片干燥保存以备重复使用。 |  |

- 多患者试戴接触镜的使用流程图

见图1 用于RGP镜片、水凝胶镜片和复合镜片的消毒程序。

选择合适

的试戴镜片

揉搓、冲洗(只用于RGP)

和肉眼检查试戴镜片

肉眼检查

和评估

试戴镜片的

使用记录

镜片是否取自              是

已感染的眼睛？

否

取下镜片

揉搓并冲洗

肉眼检查试戴

镜片的完整性

是否完整？               否

是

湿热消毒处理          化学消毒处理                丢弃镜片

记录见表1，条款11

用试戴镜片容器

保存试戴镜片

图1  多患者试戴接触镜的使用流程图

- （资料性附录）
3%眼用过氧化氢溶液消毒程序

表A.1给出了眼用过氧化氢溶液消毒程序的其它信息

表A.1  3%眼用过氧化氢（H2O2）溶液消毒程序（适用于RGP、复合和水凝胶镜片）

|  | 步骤 | 程序 | 信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备 | 使用制造商推荐的接触镜盒和/或镜片架。 | 可以将产品应用于终端用户，但要满足多患者使用的要求。 |
| 2 | 程序 | 容器中加入3%眼用过氧化氢溶液。 | / |
| a) |  | 将镜片容器紧闭。 |  |
| 3 | 消毒 | 根据制造商提供的信息，先将镜片浸泡至少3h，再按推荐的方法中和。 | 只有过氧化氢消毒步骤是不适当的。 |
| 4 | 中和 | 加入中和片或弃掉过氧化氢溶液后重新加入适当体积的中和溶液。 拧紧盖子。 | 中和产品的制造商规定中和时间。 |
| a) |  | 剧烈震荡10-15s，然后浸泡至适当的中和时间。 |  |
| b) |  | 打开镜片盒，取出镜片架。 甩掉残留的水滴。 弃掉中和溶液。 |  |

参 考 文 献

[1] ISO 11981, Ophthalmic optics — Contact lenses and contact lens care products — Determination of

physical compatibility of contact lens care products with contact lenses

[2] ISO 11987, Ophthalmic optics — Contact lenses — Determination of shelf-life

[3] ISO/TS 11139, Sterilization of health care products — Vocabulary

[4] ISO 14729, Ophthalmic optics — Contact lens care products — Microbiological requirements and

test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses

[5] ISO 17664, Processing of health care products — Information to be provided by the medical device

manufacturer for the processing of medical devices

[6] ISO 17665-1, Sterilization of health care products — Moist heat — Part 1: Requirements for the

development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

[7] ISO/TS 17665-2, Sterilization of health care products — Moist heat — Part 2: Guidance on the

application of ISO 17665-1

[8] Centers for Disease Control. Recommendations for preventing possible transmission of human

T-lymphotropic virus type III/lymphadenopathy-associated virus from tears. Morbidity and

Mortality Weekly Report. 1985, 34 pp. 533–534

[9] Lichter P . C ontrolling r isks of t he possible t ransmission of human immunodeficiency v irus.

Ophthalmology. 1989, 96 p. 1

[10] Smith C .A., & Pepose J .S. D isinfection of tonometers and contact lenses in the office setting:

are current techniques adequate? Am. J. Ophthalmol. 1999, 127 pp. 77–84

[11] Anger C., Ambrus K., Stoecker J., Kapadia S., Thomas L. Antimicrobial Efficacy of Hydrogen

Peroxide for Contact Lens Disinfection. Contact Lens Spectrum. 1990, 5 pp. 46–51

[12] Lakkis C., Lian K.-Y., Napper G., Kiely P.M. Infection control guidelines for optometrists 2007. 90 (6) pp. 434–444.

_________________________________