ICS 11.060.20

CCS C33

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0273—20XX

代替 YY/T 0273-2009

牙科学 牙科银汞调合器

Dentistry — Mixing machines for dental amalgam

(ISO 7488:2018，MOD)

（本稿完成日期：2020.04.22） (在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家药品监督管理局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	2

5　取样	4

6　试验方法	4

7　使用说明	9

8　包装	10

9　标记	10

参考文献	11

前  言

本文按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

文件代替YY/T 0273-2009《齿科银汞调合器》。

本文件与YY/T 0273-2009的主要差异如下：

- ——修改了范围的内容（见第1章，2009年版的第1章）；

- ——修改了规范性引用文件（见第2章，2009年版的第2章）；

- ——修改了术语和定义（见第3章，2009年版的第3章）；

- ——修改了安全要求（见4.1，2009年版的5.1、5.2）；

- ——修改了稳定性的要求（见4.2，2009年版的5.7）；

- ——增加了声压级的要求（见4.3）；

- ——修改了频率的要求（见4.4，2009年版的5.3）；

- ——修改了混合时间的要求（见4.6，2009年版的5.5）；

- ——增加了耐久性试验的要求（见4.7）；

- ——修改了使用说明的要求（见第7章，2009年版的第8章）；

- ——修改了标记的要求（见第8章，2009年版的第9章）；

- ——删除了分类（见2009年版的第4章）。

本文件使用重新起草法修改采用ISO 7488:2018《牙科学 牙科银汞调合器》（英文版）.

本文件与ISO 7488:2018主要技术性差异如下：

- ——关于2规范性引用文件，本文件做了调整，以适应我国的技术条件和便于本文件的实施，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

•用修改采用的GB/T 9937代替ISO 1942（见第3章）；

- •用修改采用的GB 9706.1代替IEC 60601-1（见4.1.1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由国家药品监督管理局提出。

本文件由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会（SAC/TC99 SC1）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——YY/T 0273-1995；

——YY/T 0273-2009。

引  言

本文件中的调合性能要求是基于调合时间的概念。因为“临床可用”调合是一个主观和模糊的价值判断，无法精确定义。需要注意的是，在混合过程中容易识别的指定调合性阶段是一个中间阶段，表明正在发生令人满意的调合态。除非首先达到调合态，否则无法获得“临床可用”的银汞混合物或其他材料混合物。一个“临床可用”的调合物通常需要进一步混合到调合态所需的程度。

在适当的时候，范围应包括用于混合牙科银汞合金以外材料的设备，如粘合剂。然后，相关信息尚不可用，本文件中所有与调合有关的参考文献都是与牙科银汞合金有关。一旦有合适的数据可用，范围将扩大到包括胶囊粘合剂，相应的附加内容将包括在要求和试验方法中。

牙科学 牙科银汞调合器

- 范围

本文件规定了用于将牙科银汞合金和胶囊中的牙科汞混和形成牙科银汞合金的电动调合器的要求。

本文件规定了用于确定是否符合这些要求的试验方法。

本文件适用于通过振荡作用混和的设备，这些调合器由制造商销售，用于混和牙科银汞合金，无论它们是否用于混和任何其他类型的产品。

本文件未规定可移动式混合胶囊的要求，因为在许多调合器中它用于容纳待混和材料，尽管在使用或测试时被视为调合器的一部分。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9706.1 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求（GB 9706.1-2020 ,IEC 60601-1:2012，MOD）

GB/T 9937 牙科学 名词术语 (GB/T 9937-20XX, ISO 1942:2009，MOD)

IEC 616711:2013 电声学 声级计 第1部分：规范(Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications)

- 术语和定义

GB/T 9937界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

调合态 coherence

（牙科银汞合金）粉末和液体合成单一物质时的状态。

- 小裂缝或干燥表面不影响调合态。

调合时间 coherence time

（牙科银汞合金）混和所有粉末和液体以达到调合态所用的时间。

- 根据本定义生产的混合物不一定混和到临床使用所需的程度。

长度振幅比 length to amplitude ratio

混合胶囊工作长度（见3.5）与混合胶囊振动幅度（见3.4）之比。

- 长度振幅比是混合过程中效率的主要（非唯一）决定因素。

混合胶囊振动幅度 mixing-capsule amplitude

沿混合胶囊工作长度（见3.5）方向测量混合胶囊运行时中点的移动范围。

混合胶囊工作长度 mixing-capsule working length

与振荡运动方向平行的混合胶囊的最大内部尺寸。

牙科银汞调合器 mixing machine for dental amalgam

用于将牙科银汞合金和胶囊中的牙科银汞混和形成牙科银汞合金的电动装置。

额定功率 power rating

振荡频率的立方，单位为赫兹，乘以混合胶囊振动幅度的平方（见3.4），单位为米。

- 额定功率与混合过程有效最大功率成正比，但其本身并不是效率或功效的度量或决定因素。

- 见公式（1），额定功率用mW/g表示。

- 要求

  - 安全

    - 电气

牙科银汞调合器应符合GB 9706.1中相关条款的要求。

    - 机械

牙科银汞调合器应配有一个防护罩，该防护罩将混合胶囊、其内容物包裹在内,或在使用过程中以防止调合器移位或损坏。

使用者通常可能接触的可移动部件应无粗糙或锐利的棱角。

按照6.2的规定进行试验。

  - 稳定性

在任何频率设置下，当使用最大附在质量Mmax（见6.1.4）运行最长运行时间Tmax（见6.1.5）时，牙科银汞调合器不得在玻璃表面上明显移动。

按照6.1和6.2的规定进行试验。

  - 声压级

牙科银汞调合器的声功率输出不应超过70 dB（A）。

按照6.3的规定进行试验。

  - 频率

    - 概述

在任何频率设置下，在任何最长运行时间Tmax（见6.1.5）内，牙科银汞调合器的运行频率变化不应超过0.5 Hz。对于该设置，当分别考虑受到以下各项因素的影响：

- 使用参考附在质量Mref（见6.1.2），电源电压在额定电压的±5%范围内变化，或者如果给定了电压范围，则在该电压范围内变化；

- 负载质量的变化，使用最小负载质量Mmin（见6.1.3）和最大负载质量Mmax（见6.1.4）；

- 使用参考负载质量Mref（见6.1.2）进行3次连续的混合操作；

- 使用参考负载质量Mref（见6.1.2），环境温度在18°C至28°C范围内变化。

按照6.4.1的规定进行试验。

    - 可变功率调合器

在任何频率或功率设置下，如果给定，可变功率调合器应在指示频率5%的范围内运行，重复性为±0.5 Hz，并在每个设置下也应符合4.4.1的要求。

按照6.4.1.3的规定进行试验。

  - 振幅

当调合器运行最长运行时间Tmax（见6.1.5）并使用参考负载质量Mref（见6.1.2）时，混合胶囊振幅应保持稳定在±1 mm范围内。

按照6.1和6.6的规定进行试验。

  - 混合时间

    - 定时装置

调合器应包括一个定时装置，以供选择和控制混合时间。

    - 定时装置

定时装置可连续可调，或以不超过所示最大值5%的步幅提供设置，但在任何情况下不得超过1秒。

所产生的间隔应精确到设定标称值的±5%或±0.5s（以较大者为准），且在设定实际值的±2%或±0.2s（以较大者为准）范围内可重复。

这些要求也应适用以下2种情况：

- 温度在18°C至28°C范围内变化。

- 电源电压在额定电压的±5%范围内变化，或者如果给定了电压范围，则在该电压范围内变化。

按照6.7的规定进行试验。

  - 调合时间

当使用制造商推荐的任何混合胶囊和按照6.8.1.3使用材料时，调合时间不应超过制造商推荐的调合时间。

按照6.8的规定进行试验。

  - 耐久性试验

在6.1和6.9中给出的条件下运行5000次循环后，调合器应符合4.1至4.6的要求。混合囊振幅

- 与参考值（见6.6）的偏差不应超过±1.0 mm。

按照6.9的规定进行试验。

- 取样

  - 调合器

应至少评估一台调合器是否符合本文件的要求。

  - 混合胶囊

    - 概述

作为调合器一部分使用的混合胶囊应零售生产并符合制造商的推荐（如有），或根据5.2.2由检测机构决定。

    - 混合胶囊的选择

      - 原则

当制造商推荐两个或更多胶囊时，应选择混合胶囊测试调合时间。

- 混合过程的效率很大程度上取决于长度振幅比；小于0.4和大于1.6的值很可能表现不理想。

      - 程序

对于制造商推荐的每个混合胶囊，应确定胶囊的工作长度。一个蜡柱，例如牙科用的底板蜡，可以用来形成胶囊内部端面的印痕。可使用任何合适的测量仪器，以确定工作长度为±0.1 mm。

测定混合胶囊的振幅。计算长度振幅比。

      - 选择标准

应选择具有最大和最小长度振幅比的混合胶囊来测量调合时间。如果在任何一个或两个限制条件下捆绑，应在最大长度振幅比处选择最轻的混合胶囊，在最小长度振幅比处选择最重的混合胶囊。

  - 试验部件

待试验材料应满足适用的相关标准要求。应记录产品名称、说明和批号。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 概述

除非另有规定，下列条件应适用。

调合器应在（23±5）℃的环境温度下进行试验，并应在适当位置放置制造商推荐的任何混合胶囊，其中仅含有任何细颗粒牙科汞合金粉末。当牙科银汞合金或胶囊正常成分的制造商推荐时，应包括一个杵（见5.2.2）。应使用制造商推荐的任何底座或支架（如有），将调合器放置在刚性支撑、光滑、平坦的水平玻璃表面上。

应接受制造商规定的操作限制。

规定了单独的试验条件，并按要求使用。

    - 参考负载质量，Mref

混合胶囊应含有（600.0±2.5）mg的牙科银汞合金粉末。

- 该质量相当于通常所说的“双重溢出”。

    - 最小负载质量，Mmin

混合胶囊应含有牙科银汞合金粉末，质量等于制造商规定的最小负载（如有）质量，在±2.5 mg或（400.0±2.5）mg范围内。

- 该质量相当于通常所说的“单次溢出”。

    - 最大负载质量，Mmax

混合胶囊应含有牙科银汞合金粉末，质量等于制造商规定的最大负载（如有）质量，在±2.5 mg或（800.0±2.5）mg范围内。

- 该质量相当于通常所说的“三重溢出”。

    - 最长运行时间，Tmax

调合器应在定时器设置允许的最长持续时间或制造商推荐的最长持续时间内，以任何频率设置（如有规定）运行。

    - 供电条件及设备

      - 自耦变压器，或提供可变电压电源的任何其他适当方式，其设置分辨率为所提供电压的±1%或更高。

应注意与被测设备保持充分的接地连接。

      - 数字交流电压表，分辨率为AC1V，在电源频率下读数精度为±0.5%或更高。应显示真实的r.m.s.值。

      - 电子计时器，分辨率为0.1 Hz，时基精度为0.01 s或更高。

噪声抑制设备可能是必要的，以避免虚假的高频读数。

    - 设备设置

应将电源调整至调合器额定电压的±1%，或者如果给出了电源电压范围，则控制应为规定范围中点的±1%，或适当地调整至标称试验电压的±1%。

电源频率应被视为控制在标称频率的±0.1Hz范围内。

在频率、定时器和调合时间试验期间，应监测电源频率和电压。

在试验过程中，电源频率或电压的偏差大于本条款允许的偏差，该偏差与试验结果有关，会导致试验调合器不符合相关要求，应允许弃用该试验结果，并进行重复测量。

  - 目视检查

目视检查应用来确定是否符合4.1.2、4.2和第7、8、9章的规定。

  - 声压

应根据6.1在最长运行时间Tmax（6.1.5）条件下，对调合器进行试验。

    - 装置和设置

应在房间或试验室中对调合器进行试验，以使关于轨迹质心或混合胶囊运动极限中点的自由场半径在三维中不小于0.50 m。

所有试验点应位于距离混合胶囊轨迹的中心（0.45±0.01）m处。

为达到上述自由场条件，可使用适当的吸声材料，特别注意暴露在被测设备周围的玻璃表面（见6.1.1），如果面积过大，则应覆盖该表面，但吸声材料的厚度不得超过5 mm，并在任何点不小于距离被测设备200 mm的范围内。玻璃表面的工作台或其他支架应不共振。环境声压级应小于45dB（A）。

自由场条件应解释为：在关注点，混响声的声压级应至少为-10 dB（A），相对于该点由于直接声音而产生的声压。这相当于直接声压级观测读数的最大误差为+0.4dB（A）。

应使用符合IEC 61671-1:2013中第1类要求的精密声压级计，并提供具有脉冲或I特性的声压级测量值，单位为dB（A）。

    - 程序

为了确定最大声强方向，应在一系列位置对声压级进行至少10 s的测量。在操作开始和结束时，应忽略定时器开关或启动机构动作的噪音。

如果记录器的响应比声压级计的响应快，则可以方便地找到声压级的连续图表记录。

应测量足够的点，以检测任何方向的声发射。

一个合适的初始方案是在包含混合胶囊轨迹质心的水平面上以60°间隔进行6次观测，在质心上方870mm的水平面上以90°间隔进行4次观测，应根据需要测量其他点。一般来说，低于玻璃表面水平的点不需要测量，但该表面水平上或附近的点可能需要测量。

在不少于15 min且不超过30 min的恢复期后，应测量最大强度方向的Tmax（见6.1.5）。

    - 可变功率调合器

初始试验应在最低功率设置下进行。当功率变化时，应在最大声压级的方向来监测声压级。

对于具有非连续可调设置的调合器，应按照6.3.1和6.3.2对每个设置进行监测。对于具有连续可调设置的调合器，应手动操作控制装置，以便接近恒定的转速或控制装置的行程提供连续扫描，并覆盖在不少于30 s内提供的功率范围。应允许具有重叠扫描范围的多个操作。

  - 频率试验

在根据4.4开始频率试验前，以及为了试验目的而对环境温度的每一个变化，调合器不应该运行大于两个小时（以允许与变化的环境温度平衡）。

    - 混合胶囊振荡频率的测量

      - 仪器

可采用任何适当的“非接触”方式来确定振荡频率。

校准频闪照明在这方面最为方便，但需要注意避免在亚多个频率下的错误测量。

      - 固定频率调合器程序

在6.1所述条件下，使用Mref（见6.1.2）首先确定的频率应作为所有其他频率试验的参考值。在所有试验中，出于测量目的，应排除运行的第一秒。测试应使用最小负载质量Mmin（见6.1.3）和最大负载质量Mmax（见6.1.4）的混合胶囊，用于测量每种混合胶囊。

试验应进行三次，频率为三次测定的平均值。

      - 可变功率调合器程序

通常，只应测试范围内的三个点，频率范围的最高点、最低点和接近频率范围的中间点。

在每个点上，应以交替上升和下降的顺序进行总共五次测定，即按1、2、3、3、2、1的顺序进行，以便从设备允许的交替方向接近设定点，并重复至所需的测定总数。

对于连续可变控制装置，应将范围的极限值解释为校准或带有索引标记的极限点。除非经过校准，否则不得使用控制装置的行程限值。

四舍五入至最接近0.1Hz的五次测定的平均值应视为指示每次设定的实际值。精度由设定值的实际值和标称值之间的差异决定。

通过比较每个记录值（四舍五入至最接近的0.1Hz）和所述限值（4.4.2）来确定是否符合复现性要求。

  - 工作长度

    - 原理

混合料在混合胶囊内的运动范围控制混合效果，并可通过采取适当的模塑来确定。

    - 仪器

      - 用于形成混合胶囊端壁压痕的材料，如牙科底板蜡。

      - 测定混合胶囊内部压痕长度的测量装置，如游标卡尺。

    - 程序

将适当尺寸的印模材料（例如，一卷圆柱形蜡）插入打开的空混合胶囊中，然后将其重新组装成正常工作状态，使印模材料在两端之间被压缩，从而允许短时间的松弛。

在回收成型材料时，使用测量装置确定平行于混合胶囊轴的最大尺寸为±0.1 mm。

  - 振幅

    - 仪器

      - 提供强连续照明的灯具，如钨丝灯。

      - 测量装置，用于确定混合胶囊运动终点之间的距离，如游标卡尺、导管计或校准的摄影系统。

    - 程序

在正常工作状态下，在垂直于测量工作长度和振荡平面的方向上，标记混合胶囊的近似中点。调合器在强光照射下（见6.6.1.1）运行时，标记应清晰可见。白漆通常是有用的。

安装包含规定负载质量的混合胶囊，使标记位于平均移动半径处，或以其他方式获得4.5中给出的振幅测量值。

启动调合器，在强光照射下（见6.6.1.1），确定标记中心运动极限之间的距离，该距离应作为4.5振幅试验的参考值。

在所有试验中，出于测量目的，应排除运行的第一秒。

  - 调合时间

    - 仪器

      - 计时器，精确到0.02 s。

    - 程序

在四个点上评估计时器的准确性和复现性，分别为计时器量程的10%、40%、70%和100%。如果仪器上不存在这些精确点，请使用与这些百分比最接近的数字。

如果定时系统没有明确的或相关的上限，则最大时间应为60 s。

在四个设置中的每一个上下交替进行五次测定，尽可能从不同方向接近设定点。

取五次测量的平均值，四舍五入至最接近的0.1s，作为每次测量的实际值。通过设定记录值的实际值和标称值之间的差值确定精度，该值的规定限值（见4.6.2）指的是设定值的实际值，四舍五入至最接近的0.1s。

  - 调合时间

    - 仪器和材料

      - 分析天平，分辨率为0.1 mg，准确度为0.1 mg。

      - 电子秒表，范围为60s或至少为调合器最长可调混合时间（以较大者为准），设置分辨率为1s或更高，精度为0.02s，不作为调合器的一部分提供。

      - 牙科银汞合金和牙科汞，符合适当的ISO标准的要求。

    - 程序

      - 设置

如果调合器定时器符合4.6.2的要求，则无需进一步控制。如果调合器计时器不符合该要求，则应在开始操作电子秒表（见6.8.1.2）之前启动该计时器，该开关首先在调合器计时器上方便地设置一个时间，大于试验的混合持续时间。试验应使用牙科银汞合金制造商规定的时间。

如果使用电子秒表（见6.8.1.2），则应安装该电子秒表，以控制调合器的电源供应。该定时器将在定时器过度疲劳（例如使用胶带）的调合器上启动混和过程。

      - 调合时间的测定

使用以下步骤：

步骤1：根据制造商的说明准备混合胶囊装料。

步骤2：将混合胶囊安装在调合器上，并将调合器运行一段预定的时间。

步骤3：重复步骤1和步骤2，连续使用较长或较短的混合时间，以确定产生材料粘结颗粒所需的最短时间。

调合时间应确定为最接近的秒或估计调合时间的5%，以较大者为准。

如果推荐牙科银汞合金制造商或胶囊正常成分（见5.2.2）按照规定，应包括一个杵。

  - 耐久性试验

计算额定功率P，如式（1）所示：

P = f3 A2                                                                                                                                            (1)

这里：

P为额定功率，单位为mW/g；

f为振荡频率，单位为赫兹（Hz=s-1）；

A为混合胶囊振幅，单位为米。

- 所述单位量纲一致：

W/kg=(J.s−1)/kg = (N.m)/(kg.s)=(kg.m.s−2.m)/(kg.s)=m2s−3和Hz=s−1。

- 所述单位也适合牙科系统。

应根据以下额定功率范围选择的工作周期对调合器进行试验，总共5000个循环：

10 mW/g至30 mW/g：开机20 s；关机至少60 s；

大于30 mW/g至100 mW/g：开机10 s；关机至少60 s；

大于100 mw/g：开机5 s；关机至少60 s。

在任何情况下，关机时间不得超过3分钟，除非需要进行检查或维护。

如果声称有一个以上的额定功率运行范围，则5000次循环应在各类别之间平均分配（或近似如此）。

混合胶囊应包含参考质量Mref（见6.1.2）。

应注意通风，并对调合器进行监控，以确保不会发生危险的过热。电源电压应在额定电压的±5%范围内，或在给定的电源电压范围内。

如有制造商推荐的维护，应在试验期间按要求进行。为了防止过热，需要在100个循环后暂停15分钟。500次循环后，应使用类似的混合胶囊更换混合胶囊。

- 使用说明

  - 概述

每个包装都应附有充分和准确的使用说明。这些说明至少应包括7.2至7.8中所述的信息。

  - 标识

调合器类型、型号或其他名称，如明确区分调合器与制造商当前或以前制造的所有其他型号、本文件中规定的调合器额定功率以及制造商或制造商授权经销商的名称和地址。

  - 安全

对预期用途、操作条件检查、故障条件识别、使用准备和操作程序的描述。

  - 用户维护

推荐的清洁程序，包括汞或汞合金溢出物的回收，任何相关的用户维护计划，包括任何相关零件识别文献或图表，如分解图。

  - 其他维护

服务机构的名单或关于如何获得服务的信息。建议的保养间隔（如有）。

  - 混合胶囊要求

推荐的混合胶囊的名称和制造商（如有）。

推荐的最小和最大工作长度（如有）。推荐的混合胶囊的最大和最小外部长度（如有）。

对混合胶囊设计或其他特性的其他建议推荐条件，如端部半径、总直径（如有）。

  - 混合胶囊振幅

推荐的混合胶囊（如有）的混合胶囊运动振幅，包含该品牌可用的各种负载质量。对于可变功率调合器，应给出范围。

  - 操作限制

    - 调合器限制

正常使用方面的限制，如电源电压和频率、环境条件、工作周期或持续运行时间（如有）。

    - 质量和频率

推荐使用的混合胶囊或内容物或两者的最大质量，以及与频率相关的限制（如有）。

- 包装

牙科银汞调合器应妥善包装，以防止在正常运输和贮存过程中受损。

- 标记

  - 在调合器上

在牙科银汞调合器上应清晰持久地标记以下信息：

- 制造商名称或授权经销商的名称或注册商标及其地址；

- 品牌名称（如有）；

- 型号和序列号；

- 本文件规定的调合器额定功率；

- 电源要求（如电压、瓦特）。

  - 包装上

在牙科银汞调合器包装上应提供以下信息：

- 制造商名称或授权经销商的名称或注册商标及其地址；

- 品牌名称（如有）和产品描述；

- 型号和序列号；

- 本文件规定的调合器额定功率；

- 电源要求（如电压、瓦特）。

参 考 文 献

[1] Darvell B.W. A Performance Criterion for Amalgamators, Capsules, Pestles and Alloys. Aust. Dent. J. 1980, 25 (3) pp. 146–147

[2] Darvell B.W. Efficiency of Mechanical Trituration of Amalgam, Austral. Dent J. (Part I), 25(6), 325-332(1980); (Part II), 26(1), 25-30 (1981); (Part III), 26(4), 236-243 ( 1981)

_________________________________