ICS 11.040.50

C43

YY

中华人民共和国医药行业标准

XX/T XXXXX—XX

X射线血液辐照设备

X-ray Blood Irradiation Device

2020年07月31日

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

国家药品监督管理局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类和组成	2

5　要求	2

6　试验方法	7

附录A（规范性附录）　电离室法-样品容器吸收剂量均匀性	13

附录B（规范性附录）　热释光剂量片法-样品容器吸收剂量均匀性	15

参考文献	17

索引	18

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家药品监督管理局提出。

本标准由全国医用电气标准化技术委员会医用X射线设备及用具分技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

标准所代替标准的历次版本发布情况为：

X射线血液辐照设备

- 范围

本标准规定了X射线血液辐照设备的范围、要求及试验方法。

本标准适用于产生X射线进行血液辐照的设备〈以下简称辐照设备〉。辐照设备临床适用于血液及血液制品的辐照

- 规范性引用文件（无关联性不列）

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9706.1　医用电气设备　第1部分：安全通用要求

GB/T 10149　医用X射线设备术语和符号

GB/T 10151　医用诊断X射线设备高压电缆插头、插座技术条件

GB 18871　电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 20130-2006　自屏蔽电子束消毒灭菌装置

YY 0505　医用电气设备　第1-2部分：安全通用要求并列标准　电磁兼容要求和试验

YY/T 0291-2016　医用X射线设备环境要求及试验方法

- 术语和定义

GB/T 10149的术语和定义，以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 样品容器canister

X射线辐照过程中，用于装载袋装血液或血液制品的容器。

[ISO/ASTM 51939：2017，定义3.2.2]

  - 参考点吸收剂量absorbed dose at the reference point

由于预设的X射线辐照操作，装载了血液、血液制品或其他等效介质的样品容器的参考点处的吸收剂量，单位Gy。

[ISO/ASTM 51939：2017，定义3.1.1]

  - 参考点吸收剂量率 absorbed-dose rate at the reference point

由于预设的X射线辐照操作，装载了血液、血液制品或其他等效介质的样品容器的参考点处的吸收剂量比率，单位Gy•s-1，Gy•min-1，Gy•h-1 。

[ISO/ASTM 51939：2017，定义3.1.2]

  - 吸收剂量图 absorbed-dose mapping

测量受辐照样品的吸收剂量，形成吸收剂量的二维或三维分布，得到吸收剂量值的分布图。对于样品容器，使用放置在容器内指定位置上的剂量计获取剂量图。

[ISO/ASTM 51939：2017，定义3.1.3]

  - 自屏蔽 Self-shielding

由设备自身屏蔽体构成的一种X射线屏蔽机制，在无需外界屏蔽的条件下，将X射线泄漏剂量减小至规定剂量限值以下。

- 分类和组成

  - 分类

X射线血液辐照设备按辐照源数量，可分为：

- 单球管型。

- 多球管型。

  - 组成

X射线血液辐照设备通常由以下主要部分组成：

- X射线发生装置，包括X射线管组件及其支撑装置。

- 屏蔽体。

- 过滤板。

- 样品容器。

- 旋转机构。

- 冷却系统。

- 排风系统。

- 要求

  - 工作条件

    - 环境条件

除非制造商另有规定，工作环境条件应满足：

环境温度：10 ℃ ～ 40 ℃。

相对湿度：30 % ～ 75 %。

大气压力：700 hPa ～ 1060 hPa。

    - 电源条件

除非制造商另有规定，工作电源条件应满足：

- 制造商规定的电源电压及相数，网电压波动不超过标称值的 ± 10 % 。

- 电源频率：50Hz ± 1Hz。

- 制造商规定的电源容量。

  - 识别、标记

X射线辐照设备应有标明可能有放射性危险的电离辐射符号。

X射线辐照设备应有永久性贴牢的、清楚易认的标记。

  - 样品容器

应规定样品容器的材质和尺寸，容积误差的绝对值应不超过 5% 。

应提供可容纳的标称的血袋的数量和规格。

应规定血袋包装的具体要求。

  - 旋转机构转速要求

    - 额定转速和转速范围

应规定旋转机构的额定转速。

若转速可设定，应规定转速范围。

    - 转速相对偏差

转速误差的绝对值不应超过设置值的 5 % 。

    - 转速稳定精度

转速稳定精度的绝对值应不大于 1 % 。

  - 样品容器吸收剂量

    - 吸收剂量分布图

应提供样品容器的吸收剂量分布图。

    - 参考点吸收剂量

测量值与预设值的误差绝对值应 ≤ 10 % 。

    - 样品容器内吸收剂量均匀性

样品容器满载时，吸收剂量均匀性的误差绝对值应满足以下要求：

- 样品容器容积 ≤ 3L 时，应 ≤ 20% 。

- 3L < 样品容器容积 ≤ 5L 时，应 ≤ 25% 。

- 样品容器容积 ＞ 5L时，应 ≤ 30% 。

  - X射线发生装置

    - X射线管电压

      - X射线管电压的调节范围

应规定X射线管电压的调节范围。

      - X射线管电压准确性

X射线管电压的误差绝对值应不超过设置值的 10 % 。

若X射线管电压可调，应在设备显示面板上显示相关数值。

      - X射线管电压稳定性

X射线管电压的波动的绝对值应不超过设置值的 10 % 。

若X射线管电压可调，应在设备显示面板上显示相关数值。

    - X射线管电流

      - X射线管电流的调节范围

应规定X射线管电流的调节范围。

      - X射线管电流准确性

X射线发生装置与高压发生器组合运行时，恒温下X射线管电流的误差绝对值应不超过设置值10 % 。

若X射线管电流可调，应在设备显示面板上显示相关数值。

      - X射线管电流稳定性

X射线管电流的波动的绝对值应不超过设置值 10 % 。

若X射线管电流可调，应在设备显示面板上显示相关数值。

    - 密封性能

X射线管组件应密封良好，无渗油现象。

  - 高压电缆插头、插座

除非另有规定，应符合GB/T 10151中有关型式和基本尺寸、标志、连接的要求。

  - 样品容器支架

样品容器支架在容器满载状态下，应能正常工作。

  - 样品容器内任意位置的吸收剂量要求

按照制造商规定参数，对满载的样品容器完成一次预定的X射线辐照，样品容器内任何位置点的辐射吸收剂量应不低于25 Gy ，且应不超过50 Gy 。

  - 辐照时间

应规定单次辐照的时间范围，辐照时间的误差绝对值应不超过 1 % 。

  - 杂散辐射和泄露辐射

距离X射线焦点 1 m 处，测得的表面杂散辐射剂量当量率应不超过 1 μSv/h 。

距离辐照设备可触及表面 50 mm 处任意位置，测得的剂量当量率应不超过 5 μSv/h 。

若适用，设备应符合GB 9706.12要求。

  - 连续运行

X射线辐照设备完成训机后，在额定输出功率下，连续正常运行时间应不小于 4 h 。

连续运行4 h后停机，X射线管组件的表面应无过热现象。

  - X射线辐照设备的工作状态指示

应有以下指示：

        - 待机。

        - 训机。

        - 准备辐照。

        - 正在辐照。

        - 辐照完成、中断或终止（若适用）。

  - 辐照时间和剂量的控制措施

X射线辐照设备应提供辐照剂量的预设功能、计时或计数功能、控制功能。

辐照剂量的控制功能应包括：

- 辐照中断期间，可以暂时停止剂量的计时或计数。

- 达到预置剂量值或时间时，能自动停止辐照。

- 辐照开始后，应不能改变预置值，直至辐照终止。

  - 计时或计数装置

    - 剂量和时间显示

a) 时间预设值在辐照过程中始终显示。

b) 应实时显示剩余辐照时间。

    - 信息的存储和保护

剩余辐照时间的读数值，应满足：

- 辐照终止后，应保持显示，除非重新置零、重新预置操作、网电源中断。

- 辐照中断后直至恢复辐照的期间，应保持显示。

  - 辐照控制

应提供辐照、中断辐照、继续辐照及终止辐照功能，包括：

        - 启动条件满足时，可启动辐照程序进行辐照。

        - 中断辐照，辐照区域内的辐照样品可以取出。

        - 在辐照中断排除后，可继续未完成的辐照计划。

        - 任何时刻都应可以终止辐照，停止产品运动部件。

        - 终止辐照后，应关闭X射线管，停止X射线输出，屏蔽门可以打开，辐照区域的辐照样品可以取出，并可进行其他参数设置。

  - 对非正常使用的防护

X射线辐照设备应提供措施，禁止非授权人员操作设备。

  - 设备防护要求

    - 网电源供给故障

X射线辐照设备的网电源发生故障时，可终止辐照，样品可以取出。

X射线辐照设备应有听觉和视觉报警。

    - 辐照剂量控制的计时或计数装置故障

辐照剂量控制的计时或计数装置故障的情况下，可终止辐照，样品可取出。

    - X射线发生装置故障

X射线发生装置出现故障时，应具备防护措施，可终止辐照，样品可取出。

    - 运动部件故障

设备运动部件出现故障时，应具备防护措施，可终止辐照，样品可取出。

    - 屏蔽门故障

屏蔽门应与X射线发生装置具有联锁功能，开门状态下X射线发生装置不能工作，应不可进行辐照。

辐照过程中，若屏蔽门打开，辐照应立即停止。

设备屏蔽门出现故障时，应具备防护措施，可终止辐照，样品可以取出。

    - 辐射监测报警传感器故障

设备辐射监测报警传感器出现故障时，应具备防护措施，可终止辐照，样品可取出。

    - 冷却装置故障

设备冷却装置出现故障时，应有具备防护措施，可终止辐照，样品可取出。

    - 单－故障状态的指示

在发生下列故障时，应提供处理方法的指示信息，并发出视觉和听觉报警：

- 计时或计数装置故障。

- 样品容器的运动故障。

- X射线发生装置异常。

  - 辐照中断后继续辐照的要求

若发生导致X射线辐照中断的情况，设备应提供数据保存和恢复功能，保证辐照恢复后，可按原有预置参数继续进行辐照。

  - 工作噪声

设备正常工作状态，噪声（A计权）应不大于 70 dB。

  - 报警讯号声响

除非用特殊的方法（如工具）可以调节，在 1 m 内产生至少 65 dB (A计权）的声压级。

  - 环境试验

应符合YY/T 0291-2016要求，且最终的检验项目应至少包括5.6、5.10要求。

  - 电气安全

应符合GB 9706.1要求。

  - 电磁兼容

应符合YY 0505要求。

  - 随附文件

应包含以下内容：

        - X射线辐照设备正常工作条件（环境温度、湿度、大气压）。

        - X射线发生装置的参数，包括X射线管组件、辐射能量、放射野几何特性。

        - X射线发生装置的校准信息和校准日期（周期，推荐数值）。

        - 样品容器规格和剂量分布图。

        - 联锁装置和辐射安全装置功能的一览表和相关说明。

        - 检验产品正常运行的必要说明，以及产品定期检验的推荐周期。

        - 使用辐照设备时所必需的尺寸图。

        - 紧急状态时，使装置终止辐照的方法说明。

        - X射线输出异常故障时，应采取的应急措施的说明。

        - 对任何具有安全功能的部件的检验或更换周期。

        - 参考点位置的吸收剂量、吸收剂量率。

        - 距离X射线焦点 1 m 处及距辐照设备可触及表面 50 mm 处任意位置的最大吸收剂量率。

        - 提供启动辐照、继续辐照、暂停辐照的设备程序的相关说明。

- 试验方法

  - 工作条件

工作条件应符合5.1要求。

  - 识别、标记

通过检查辐照设备外部标记，应符合5.2要求。

  - 样品容器

检查样品容器和随附文件，应符合5.3要求。

  - 旋转机构转速要求

    - 额定转速和转速范围

检查随附文件，确定额定转速和转速范围，应符合5.4.1要求。

    - 转速相对偏差

将样品容器装至满载，设置为额定转速，稳定运行 3 min。用转速表测量旋转机构的实际转速，用下式计算出转速相对偏差，应符合5.4.2要求。

（1）

式中：

：转速相对偏差。

：实际转速。

：额定转速。

注：

若额定转速为范围值，则该范围中的最大、中、最小额定转速均应进行5.4.2试验。

若额定转速为离散数值，则各离散的额定转速均应进行5.4.2试验。

    - 转速稳定精度

将样品容器装至满载，设置为额定转速，运转平稳后，用转速表每隔一定时间测量 1 次转速，共测量 5 次。测量时间间隔应由制造商规定，一般为数分钟。用下式计算转速稳定精度，取其最大值或最小值，均应符合5.4.3要求。

（2）

式中：

：转速稳定精度。

：转速平均值。

：实际最高转速。

：实际最低转速。

注：

若额定转速为范围值，则该范围中的最大、中、最小额定转速均应进行5.4.3试验。

若额定转速为离散数值，则各离散的额定转速均应进行5.4.3试验。

  - 样品容器吸收剂量

    - 吸收剂量分布图

通过检查制造商提供的技术文件予以确认，应符合5.5.1要求。

    - 参考点吸收剂量

在某一规格型号的样品容器内选取参考点位置，放置不确定度小于等于3%的探测器。样品容器内装满水或等效介质，设置典型辐照程序，预置参考点吸收剂量为。辐照完成后，取出容器内探测器，分析吸收剂量，按下式计算：

（3）

式中：

：参考点吸收剂量值误差。

：参考点的吸收剂量测量值。

：参考点预置剂量。

应对所有型号规格的样品容器，逐项重复进行上述试验。

测量结果应符合5.5.2要求。

    - 样品容器内吸收剂量均匀性

选取某一规格型号的样品容器，装满水或等效介质，沿中心轴均匀放置n对不确定度小于等于 3%的探测器，均匀放置于平行于中心轴、距离样品容器内壁 1 cm的直线上，最上一个探测器距样品容器上壁和最下一个探测器距样品容器底面的距离均为 2 cm。选取典型辐照程序，执行辐照。辐照完成后，取出容器内探测器，按下式计算：

（4）

式中：

：各点与中心点的吸收剂量误差，i = 1, ..., n，n≥10 。

：各点的吸收剂量，即同一位置每对探测器的平均剂量值。

：中心点的预置吸收剂量。

应对所有型号规格的样品容器，分别重复上述试验。

测试结果应符合5.5.3要求。

  - X射线发生装置

    - X射线管电压

      - X射线管电压的调节范围

通过检查制造商提供的技术文件予以确认，应符合5.6.1.1要求。

      - X射线管电压准确性

执行辐照程序，检测X射线管电压，按下式计算：

（5）

式中：

：X射线管电压的误差。

：测量5次X射线管电压，计算得到的管电压平均值。

：预置管电压。

测试结果应符合5.6.1.2要求。

      - X射线管电压稳定性

执行辐照程序，检测X射线管电压，按下式计算：

（6）

式中：

：X射线管电压的波动值。

：测量辐照开始时和结束时的X射线管电压，计算得到的管电压平均值。

：预置管电压。

测试结果应符合5.6.1.3要求。

    - X射线管电流

      - X射线管电流的调节范围

通过检查制造商提供的技术文件予以确认，应符合5.6.2.1要求。

      - X射线管电流准确性

执行辐照程序，检测X射线管电流，按下式计算：

（7）

式中：

：X射线管电流的误差。

：测量5次X射线管电流，计算得到的管电流平均值。

：预置管电流。

测试结果应符合5.6.2.2要求。

      - X射线管电流稳定性

执行辐照程序，检测X射线管电流，按下式计算：

（8）

式中：

：X射线管电流的波动值。

：测量辐照开始时和结束时的X射线管电流，计算得到的管电流平均值。

：预置管电流。

测试结果应符合5.6.2.3要求。

  - 高压电缆插头、插座

按GB/T 10151的规定进行检验，应符合5.7要求。

  - 样品容器支架

设置样品容器满载状态，设备正常工作，应符合5.8要求。

  - 样品容器内任意位置的吸收剂量要求

通过检查制造商提供的技术文件予以确认，应符合5.9要求。

  - 辐照时间

在控制台上设置辐照时间，执行辐照程序，用计时器实际测量辐照时间t，按下式计算：

（9）

式中：

：辐照时间误差。

：实际辐照时间。

：预置辐照时间。

测试结果应符合5.10要求。

  - 杂散辐射和泄露辐射

在辐照设备外部，距离X射线焦点 1 m、设备表面 5 cm处的 6 个方向上，分别用X射线辐射防护剂量仪进行剂量率测试，每方向测试点不少于 10 个。测试结果应符合5.11要求。

  - 连续运行

环境温度变化不大于 2 ℃ 的情况下，按制造商规定参数，在典型辐照模式下运行设备。继续试验，连续运转 4 h，每 30 min 记录 1 次，应符合5.12要求。

  - X射线辐照设备的工作状态指示

通过检查和操作辐照设备予以确认，应符合5.13要求。

  - 辐照时间和剂量的控制措施

通过检查和操作辐照设备予以确认，应符合5.14要求。

  - 计时或计数装置

    - 剂量和时间显示

通过检查和操作辐照设备予以确认，应符合5.15.1要求。

    - 信息的存储和保护

通过检查和操作辐照设备予以确认，应符合5.15.2要求。

  - 辐照控制

通过检查和操作辐照设备予以确认，应符合5.16要求。

  - 对非正常使用的防护

通过检查和操作辐照设备予以确认，应符合5.17要求。

  - 设备防护要求

    - 网电源供给故障

通过中断电源检查和操作辐照设备进行检验，应符合5.18.1要求。

    - 辐照剂量控制的计时或计数装置故障

按制造商规定，通过检查和操作辐照设备进行检验，应符合5.18.2要求。

    - X射线发生装置故障

按制造商规定，模拟X射线放生装置故障，通过检查和操作辐照设备进行检验，应符合5.18.3要求。

    - 运动部件故障的防护

按制造商规定，模拟典型运动部件的故障，通过检查和操作辐照设备进行检验，应符合5.18.4要求。

    - 屏蔽门故障

按制造商规定，模拟设备屏蔽门故障，通过检查和操作辐照设备来检验，应符合5.18.5要求。

    - 辐射监测报警传感器故障

按制造商规定，模拟辐射监测报警传感器故障，通过检查和操作辐照设备进行检验，应符合5.18.6要求。

    - 冷却装置故障

按制造商规定，模拟冷却装置故障，通过检查和操作辐照设备来检验，应符合5.18.7要求。

    - 单－故障状态的指示

按制造商规定，模拟一项适当故障，通过检查和操作辐照设备来检验，应符合5.18.8要求。

  - 辐照中断后继续辐照的要求

实际操作，模拟导致X射线辐照中断的情况，查看和确认设备的数据保存和恢复功能。辐照恢复后，设备按照原有预置参数继续进行辐照，应符合5.19要求。

检查随机文件，应符合5.19要求。

  - 工作噪声

设备处于正常工作状态，用声级计在离设备表面 1 m、离地面 1 m 处，用声级计A计权网络测量前、后达三右四点处的设备噪声，取最大值，应符合5.20要求。

  - 报警讯号声响

设备处于报警状态，用声级计在离设备表面 1 m、离地面 1 m处，用声级计A计权网络测量前、后、左、右四点处的设备声压级，取最小值，应符合5.21要求。

  - 环境试验

按YY/T 0291-2016规定方法进行试验，应符合5.22要求。

  - 电气安全

按GB 9706.1规定方法进行试验，应符合5.23要求。

  - 电磁兼容

按YY 0505规定方法进行试验，应符合5.24要求。

  - 随附文件

检查随附文件，应符合5.25要求。

- （规范性附录）
电离室法-样品容器吸收剂量均匀性

  - 试验设备类型

电离室、探头。

  - 几何布局

下图为探测点的几何分布设计。探测点横向距离 A ，纵向距离 C ，最低层和最右侧探测点距离杯底和杯壁距离分别是 B 和 E 。

图A.1. 探测点分布示意图

  - 检验方法

样品容器加水至满载状态，将样品容器放置在X射线辐照仪的自屏蔽体内。测试工装固定在样品容器上，然后将电离室探头固定于测试工装上。调整电离室探头至样品容器测试点处，启动辐照程序，辐照时间为单位时间，确保电离室探头和样品容器旋转速度相同（两者之间保持静止状态），让电离室探头在屏蔽体内旋转直至辐照程序结束。记录该测试点探头的吸收剂量。

按照选取的样品容器的测试点，逐项完成测试。

汇总所有测试点的数据，计算样品容器吸收剂量均匀性。

图A.2. 吸收剂量测试示意图

- （资料性附录）
热释光剂量片法-样品容器吸收剂量均匀性

  - 设备类型

热释光测量仪、热释光剂量片（测量载体）

  - 几何布局

下图为探测点几何分布设计。探测点横向距离 A ，纵向距离 C ，最低层和最右侧探测点距离杯底和杯壁距离分别是 B 和 E。

图B.1. 探测点分布示意图

  - 检验方法

将热释光剂量片放入热释光片盒内均匀分布的测试点孔位内，每个测试孔至少放置 2 片，用于计算该测试点的吸收剂量平均值。放置完成后盖上热释光片盒盖，放入等水体 A 和 B 之间。然后放入样品容器内，准备辐照。启动辐照程序，辐照时间为单位时间。

测试完成后，取出热释光剂量片，并记录各个剂量片的点位分布位置。

用热释光测量仪读出各个点的吸收剂量，计算样品容器吸收剂量均匀性。

图B.2. 吸收剂量测试示意图

参 考 文 献

- Effects of ionizing radiation on blood and blood components：A survey.

- Guidelines on the use of irradiated blood components prepared by the British Committee for Standards in HaematoloGy blood transfusion task force

- FDA Executive Summary- FDA Blood Irradiators Executive Summary

- The irradiation of blood and blood components to prevent graft-versus-host disease：Technical Issues and Guidelines.

- YY/T 0848-2011 血液辐照仪.

- GB 18469-2012 全血及成分血质量要求

- GB/T 191-2008 包装贮运图示标志

- GB 9706.1-2007 医用电气设备 第一部分：安全通用要求

- GB 9706.10-1997 医用电气设备 第二部分：治疗X射线发生装置安全专用要求

- GB/T 14710-2009 医用电器环境要求及试验方法

- YY 0505-2012 医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验

- ISO ASTM 51939-2017 Practice for Blood Irradiation Dosimetry

- 血液辐照仪的辐射状况监测及分析_倪波

- GB 18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全标准

- GB 14232.1-2004 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分 传统型血袋

- SN/T 1888.2-2007 进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第2部分 聚丙烯成型品

- SN/T 1888.4-2007 进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第4部分 聚乙烯成型品

- SN/T 1888.5-2007 进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第5部分 聚氯乙烯成型品

- 血站技术操作规程(2015版)

- ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices - Part 1 Evaluation and testing within a risk management process

索  引

_________________________________