ICS 11.040.50

C43

中华人民共和国国家标准

GB/T 19042.5—××××/IEC 61223-3-5:2019

代替 GB/T 19042.5-2006

医用成像部门的评价及例行试验

第3-5部分：X射线计算机体层摄影设备成像性能验收试验与稳定性试验

Evaluation and routine testing in medical imaging departments –

Part 3-5: Acceptance and constancy tests – Imaging

performance of computed tomography X-ray equipment

（IEC 61223-3-5:2019,MOD）

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民国家质量监督检验检疫总局 发布

中国国家标准化管理委员会

目  次

前言	IV

引言	V

1 范围和目的	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 验收试验与稳定性试验概述	9

4.1 在试验程序中需要考虑的一般情况	9

4.2 随附文件中的试验文件与数据	11

4.3 试验的范围	12

4.4 验收试验和稳定性试验选择的考虑	12

4.5 测量设备	13

4.6 重大维修保养之后需要采取的措施	13

4.7 建立基准值	13

4.8 稳定性试验的频率	13

5 CT扫描装置的试验方法	14

5.1 患者支架的定位	14

5.2 患者定位准确度	15

5.3 重建切片厚度	17

5.4 剂量	19

5.5 平均CT值、噪声幅值以及均匀性	22

5.6 空间分辨率（高对比度）	27

5.7 自动曝光控制(Automatic Exposure Control, AEC)	29

5.8 低对比度分辨率与低对比探测能力	29

附　录　A （资料性附录） 低对比度分辨率的目测方法	31

附　录　B （资料性附录） 剂量分布	32

附　录　C （资料性附录） 扫描架倾斜精确度	33

附　录　D （资料性附录） ｚ方向空间分辨率	35

附　录　E （资料性附录） 螺旋重建切片厚度	36

附　录　F （资料性附录） 采取的措施指南	37

附　录　G （资料性附录） 自动曝光控制 （AEC）	39

附　录　H （资料性附录） 本标准要求与其他法规的对应关系	42

附　录　I （资料性附录） 验收试验和稳定性试验的判定准则概览	43

附　录　J （资料性附录） 验收试验和稳定性试验的判定准则和频率概览	44

参考文献	47

图1 坐标系统	7

图2 N×T、R和(N×T)+R的图示	9

图G.1 试验器件对齐	40

表1 成人体部协议单元下CTDIfree air的测量模式	20

表2 验收试验中的协议单元和对应的体模	23

表3 稳定性试验中的协议单元和对应的体模	24

表H.1 本标准要求与其它法规的对应关系	42

表I.1 5.5节中验收试验和稳定性试验的判定准则概览	43

表J.1 所有验收试验和稳定性试验的判定准则和频率概览	44

前  言

GB/T 19042《医用成像部门的评价及例行试验》分为以下部分：

- 第1部分：X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验

- 第2部分：乳腺摄影X射线设备成像性能验收试验

- 第3部分：数字减影血管造影（DSA）X射线设备成像性能验收试验

- 第4部分：牙科X射线设备成像性能验收试验

- 第5部分：X射线计算机体层摄影设备成像性能验收试验

本部分代替GB/T 19042.5 – 2006《医用成像部门的评价及例行试验 第3-5部分：X射线计算机体层摄影设备成像性能验收试验》。

本部分使用重新起草法修改采用 IEC 61223-3-5:2019 《医用成像部门的评价及例行试验 第3-5部分：X射线计算机体层摄影设备成像性能验收试验与稳定性试验》。

由于 IEC 61223系列结构调整，与IEC 61223-3-5：2004相比，IEC 61223-3-5: 2019 中同时包含了X射线计算机体层摄影设备成像性能验收试验与稳定性试验的内容，原 IEC 61223-2-6: 2006也同时被IEC 61223-3-5: 2019 代替，因此，对应的，本部分也同时代替 GB/T 17006.11 – 2015《医用成像部门的评价及例行试验 第2-6部分：X射线计算机体层摄影设备成像性能稳定性试验》

本部分与IEC 61223-3-5:2019的技术性差异及其原因如下：

---- 关于规范性应用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在 2“规范性引用文件中”，具体调整如下：

- GB 9706.103-2020 医用电气设备 第1-3部分：基本安全和基本性能的通用要求-并列标准：诊断X射线设备的辐射防护 (对应IEC 60601-1-3：2013);

- GB 9706.244-2020 医用电气设备 第2-44部分：X射线计算机体层摄影设备基本安全和基本性能安全专用要求 （对应IEC 60601-2-44：2016）；

本部分做了下列编辑性修改：

---- 本部分包括IEC 61223-3-5：2019准备的勘误表1的内容；

---- 本部分纠正了表H.1中第一列5.4.3中对试验的描述的内容，使之与正文一致；

---- 本部分纠正了表J.1中对5.5对应的稳定性试验的描述，使之与正文一致；

---- 删除了国际标准前言；

---- 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”

---- 对于表H.1中的针对我国标准做了修改，删除了无对应我国标准的内容

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由国家食品药品监督管理局提出并归口。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

---- GB/T 19042.5-2006， GB/T 17006-1997， GB/T 17006.11-2015

医用成像部门的评价及例行试验
第3-5部分：X射线计算机体层摄影设备成像性能验收试验与稳定性试验

- 范围和目的

本标准适用于符合GB 9706.244-2020，的CT扫描装置。

GB 9706.244-2020以及本标准：

- 定义了描述CT扫描装置成像性能的基本参数，包括图像质量，辐射输出以及患者定位。测试的参数的列表见4.3；

- 定义了基本参数的试验方法，和

- 根据随附文件中给出的规定参数的误差范围，评价是否符合要求。

GB 9706.244-2020与本标准定义的试验方法，依赖于使用适当的试验设备，在装机过程中或者装机后，开展的非介入测量。装机过程中涵盖的步骤，签署声明后可以作为验收试验报告的一部分。

本文档适用于CT扫描装置的验收试验和稳定性试验。 验收试验的目的是验证安装或重大维修保养是否影响图像质量，辐射输出和患者定位符合规范。 进行稳定性试验是为了确保设备的功能性能符合已建立的准则，并能够及早识别设备组件的性能变化，并验证是否影响图像质量，辐射输出和患者定位符合规范。

本文档还包含对于CT扫描装置的验收试验和稳定性试验相关的随附文件的要求。

本标准不适用于以下情况：

- 机械和电气相关安全的方面，以及

- 机械，电气以及软件性能，除非其是执行验收试验与稳定性试验所必须的，并且会直接影响图像质量，辐射输出以及患者定位。

- 规范性引用文件

在本标准的部分内容或全文中参考以下文件，对于标明日期的的参考文件，本标准仅参考对应的版本，对于未注明日期的参考文献，本标准参考最新版本（包括任何的修正案）。

GB 9706.103-2020 医用电气设备 第1-3部分：基本安全和基本性能的通用要求-并列标准：诊断X射线设备的辐射防护

GB 9706.244-2020医用电气设备 第2-44部分：X射线计算机体层摄影设备基本安全和基本性能安全专用要求

IEC 60788: 2004 医用电气设备 定义的术语汇编（Medical electrical equipment – Glossary of defined terms）

- 术语和定义

根据本标准的目的，GB 9706.244-2020, IEC TR 60788中的术语和定义，以及下列术语和定义适用。

ISO和IEC维护的用于标准化的术语数据库，地址如下：

- IEC 电子开放平台：http://www.electropedia.org/

ISO在线浏览平台：http：//www.iso.org/obp

- 本标准用到的有定义的术语的索引在本标准的最后给出。

- 本标准中，小五号黑体印刷的术语表示在本标准或IEC 60788中对其有过定义。

  - 验收试验 ACCEPTANCE TEST

在新的设备安装完毕，或者对已有设备进行重要维护措施之后，为验证符合制造商给出的，或者合同规范中规定的确立的准则所进行的试验。

- 验证的确立的准则是影响图像质量，辐射输出和患者定位的规范。此外，在验收试验测试期间或之后，用于“稳定性试验”的基准值会被建立。

  - 稳定性试验 CONSTANCY TEST

为了确保设备的性能符合确立的准则，或尽早发现设备的部件特性改变而进行的试验。

- 该试验验证是否符合影响图像质量，辐射输出和患者定位的规范。

  - CT运行条件 CT CONDITIONS OF OPERATION

所有主导CT扫描装置运行的可选参数。

- 包括例如标称体层切片厚度、螺距系数、滤过、峰值X射线管电压以及X射线管电流和加载时间，或电流时间积。

- 某些CT运行条件在曝光过程中可能会有所变化。

- CT的运行条件包括由系统根据用户选择的参数生成的参数。

- [GB 9706.244-2020 201.3.202]

  - CT剂量指数100 CT DOSE INDEX 100

CTDI100

单次轴向扫描产生的沿着体层平面垂直线的剂量分布的积分除以N×T，如下所示：

对于N×T小于或等于40mm

对于N×T大于40mm（除准直宽度外，所有CT运行条件均不变）

式中：

D（z）——沿着体层平面垂直线z的剂量分布，这个剂量是作为空气吸收剂量和在聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）剂量体模给出的（见GB 9706.244-2020 203.108）；

(N×T)Ref——N×T为20mm或可以选择的不超过20mm时的最大值；

DRef(z)——对应于(N×T)Ref的沿着体层平面垂直线z的剂量分布，这个剂量是作为空气吸收剂量和在聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）剂量体模给出的（见GB 9706.244-2020 203.108）

CTDIfree air,N×T——特定N×T值条件对应的CTDIfree air（GB 9706.244-2020 201.3.215）

CTDIfree air,Ref——(N×T)Ref对应的CTDIfree air（GB 9706.244-2020 201.3.215）

N——X射线源在单次轴向扫描中产生的体层切片数；

T——标称体层切片厚度。

- 这一剂量按照空气吸收剂量报告，但对评估PMMA体模中空气吸收剂量这一目的而言，可以通过测量空气比释动能较好的近似。

- 本定义假定剂量分布以z=0为中心。

- 典型的单次轴向扫描是X射线源旋转360°。

- 当体层切片重叠时，比如具有“z向飞焦点”的CT扫描装置，积分的分母是由重叠断层沿着Z轴方向的总标称宽度所代替。例如，如果重叠的百分比为50%，那么积分的分母将由0.5×N×T所代替。

- 通常情况下，z轴是指旋转轴。

- 解释参见GB 9706.244-2020附录CC。

- [GB 9706.244-2020 201.3.203]

  - 自由空气的CT剂量指数 CT DOSE INDEX FREE-IN-AIR

CTDI free air

沿穿过等中心垂直体层平面直线的单次轴向扫描的剂量分布除以N×T的积分，见下式：

式中：

D(z)——沿穿过等中心垂直体层平面直线的单次轴向扫描的剂量分布，其中剂量按空气中的吸收剂量报告，并且在没有体模和患者支架的自由空气中评估；

N——X射线源单次轴向扫描产生的体层切片数；

T——标称体层切片厚度；

L——至少为(N×T)+40mm，但是不低于100mm。

- 本定义假定剂量分布以z=0为中心。

- 体层切片重叠时，比如具有“z向飞焦点”的扫描装置，积分的分母是由重叠断层沿着Z轴方向的总标称宽度所代替。例如，如果重叠的百分比为50%，那么积分的分母将由0.5×N×T所代替。

- 通常情况下，使用长度为L或更长的辐射探测器。GB 9706.244-2020附录DD提供了一个替代测量的例子。

- [GB 9706.244-2020 201.3.215]

  - CT值 CT NUMBER

用来反映计算机体层摄影图像中每个元素区域代表的X射线衰减的平均数值。

- CT值通常用HU单位表示，测得的线性衰减系数的值被转换成国际通用的HU标定的CT值，表示为

- 式中：

- μ——线性衰减系数。

- 根据CT值的定义，水的CT值为0，空气的CT值为-1000 （假设空气的μ为0）。

  - CT螺距系数 CT PITCH FACTOR

在螺旋扫描中X射线源每转时的患者支架沿z方向上的行程Δd除以标称体层切片厚度T与体层切片数N的乘积所得到的比值：

CT螺距系数=ΔdN×T

式中：

Δd ——X射线源每转时的患者支架沿z方向上的行程；

T——标称体层切片厚度；

N——X射线源在单次轴向扫描中产生的体层切片数。

- 虽然CT螺距系数与螺旋扫描有关，但其定义提到的参数T和N是只为轴向扫描定义的。此CT螺距系数的定义假定轴向扫描参数T和N和被评价的CT螺距系数对应的螺旋扫描使用相同的准直宽度和有效探测器配置。

- 体层切片重叠时，比如具有“z向飞焦点”的扫描装置，积分的分母是由重叠断层沿着Z轴方向的总标称宽度所代替。例如，如果重叠的百分比为50%，那么积分的分母将由0.5×N×T所代替。。

- 当到Δd在曝光过程中是一个变量时CT螺距系数将会是一个时间函数。

- [GB 9706.244-2020 201.3.204]

  - CT扫描装置 CT SCANNER

对不同角度的X射线辐射传输数据进行计算机重建，生成人体的横截面图像，从而用于医学诊断的X射线系统。该装置可能包括信号分析和显示设备、患者支架、支持部件和附件。

- 本标准范围仅限预期用于头部及身体的CT扫描装置，其特征为具有X射线源和影像探测器，外壳为环形普通防护罩。

- 二次图像处理不包括在本标准范围内。

- [GB 9706.244-2020 201.3.201]

  - 剂量分布 DOSE PROFILE

以位置函数表示的沿线剂量（沿一条直线上位置的函数的剂量表示）。

[GB 9706.244-2020 201.3.205]

  - 半峰值全宽 FULL WIDTH AT HALF MAXIMUM (FWHM)

在曲线上具有曲线最大值一半的值处，平行于横坐标的两点之间的间隔。

  - 图像显示装置 IMAGE DISPLAY DEVICE

能够接受来自成像系统的输入信号并显示出图像的装置。

  - 低对比度分辨率 LOW CONTRAST RESOLUTION

在一个有规定对比度和形状前提下可以从均匀的背景中分辨出来的最小尺寸。

  - 重大维修保养 MAJOR SERVICE ACTION

有可能显著影响辐射输出，图像质量或患者定位，并且需要根据随附文件的描述进行验收试验的维修保养措施。

  - 平均CT值 MEAN CT NUMBER

在某一个确定的感兴趣区域内所有像素的CT值的平均值。

  - 噪声 NOISE

均匀物质的图像中某一确定区域内CT值偏离平均值的程度。

- 噪声大小用感兴趣区域内均匀物质的CT值的标准偏差表示。

  - 标称体层切片厚度 NOMINAL TOMOGRAPHIC SECTION THICKNESS

在CT扫描装置的控制面板上选择和指示的体层切片厚度。

- 重建体层切片厚度可能等于或可能不等于标称体层切片厚度。。

- [GB 9706.244-2020 201.3.206]

  - 重建体层切片厚度 NOMINAL RECONSTRUCTED SECTION THICKNESS

一个重建图像灵敏度分布的半峰全宽值。

  - 感兴趣区域 REGION OF INTEREST (ROI)

某一时刻在图像上划出的特别感兴趣的图像的局域部分。

  - 灵敏度分布  SENSITIVITY PROFILE

以体层平面垂直线的位置函数表示的计算机体层摄影系统的相对响应值。

[GB 9706.244-2020 201.3.207]

  - 空间分辨率  SPATIAL RESOLUTION

当物体和背景衰减值的差远大于噪声时，计算机体层摄影设备在显示图像中能分辨出不同物体的能力。

- 通常，物体与背景之间的衰减系数差异数百个HU的CT值被认为是足够大的。

- 空间分辨率也被称为“高对比度分辨率”，最好由“调制传递函数”来描述。

  - 体层平面  TOMOGRAPHIC PLANE

在X射线野Z方向的中心并垂直于旋转轴的几何平面（见图1）。

[GB 9706.244-2020 201.3.208]

- 坐标系统

  - 体层切片  TOMOGRAPHIC SECTION

对于具有单排探测器的CT扫描装置，是指单次轴向扫描中采集到X射线辐射传输数据的体积；在沿z轴有多排探测器的CT扫描装置中，它是指由单排或选定的排的组合经单个采集通道采集到数据的体积。

[GB 9706.244-2020 201.3.209]

  - 体层切片厚度  TOMOGRAPHIC SECTION THICKNESS

在体层切片等中心处所获得的灵敏度分布的最大半峰值全宽。

[GB 9706.244-2020 201.3.210]

  - 均匀性 UNIFORMITY

整个扫描野均匀物质图像的CT值一致性。

  - 体积CTDIw： CTDIvol

- 对于轴向扫描：

- CTDIvol=N×TΔdCTDIw

- 式中：

- N——X射线源单次轴向扫描产生的体层切片数；

- T——标称体层切片厚度；

- ∆d——连续的扫描间患者支架在Z方向移动的距离。

- 对于选定的CT运行条件，不考虑临床可能使用的扫描长度，体积CTDIw (CTDIvol)是一个基于通常沿z轴在100毫米范围内积分的剂量指数。对于轴向扫描，CTDIvol对应于在体积等于横截面积乘以∆d的体模中心截面内累积的平均剂量。

- 对于轴向扫描，床面板的移动行程远低于N×T时，定义的CTDIvol将高估在体积等于横截面积乘以∆d的体模中心截面内累积的平均剂量。

- 对于螺旋扫描：

- CTDIvol=CTDIwCT螺距系数

- 当∆d在曝光过程中是一个变量时CT螺距系数将会是一个时间函数。

- 对于选定的CT运行条件，不考虑临床可能使用的扫描长度，体积CTDIw (CTDIvol)是一个基于通常沿z轴在100毫米范围内积分的剂量指数。对于螺旋扫描，CTDIvol对应于在100毫米扫描长度的中心累积的平均剂量。

- 对于螺旋扫描，当旋转次数与每转床面行程的乘积远低于N×T, 定义的CTDIvol将高估在100毫米扫描长度的中心累积的平均剂量。

- 对于没有患者支架移动的扫描：

- CTDIvol=n×CTDIw

式中：

n——旋转数。

- 包括患者支架可以手动移动的情况，例如，介入操作过程中。

- 对于没有患者支架移动或患者支架可以手动移动的扫描，由于它包含了假定来自相邻切片的散射剂量，该定义将会高估剂量。

- 对于没有患者支架移动的扫描，CTDIvol对应的在体积等于横截面积乘以N×T的体模中心截面内累积的剂量，此处重叠了n个长度为100mm的序列扫描。

- 对于涉及患者支架在两个位置之间的往返运动的无间隙轴扫和螺旋扫描（往复模式）：

- CTDIvol=nN×TN×T+RCTDIW

- N×T、R和(N×T)+R的图示

式中：

N——X射线源单次轴向扫描产生的体层切片数；

T——标称体层切片厚度；

n——整个扫描系列的旋转总数;

R——两位置之间的距离。

CTDIw是加权CTDI100

- 见图2。

- CTDIw被认为是时间加权CTDIw，反映出CT运行条件的变化。

- [GB 9706.244-2020 201.3.212]

  - 加权CTDI100 WEIGHTED CTDI100 (CTDIw )

定义为：

CTDIw=13CTDI100(中心)+23CTDI100(周边)

式中：

CTDI100(中心)是在CT剂量体模的中心处测得的值;

CTDI100(周边)是根据GB 9706.244-2020 203.109.1 a) 4) 在CT剂量体模的外围测得的四个CTDI100值的平均值。

[GB 9706.244-2020 201.3.211]

- 验收试验与稳定性试验概述

  - 在试验程序中需要考虑的一般情况

    - 综述

验收试验的目的是要证实在随附文件中说明的设备规定的特性是否在规定的允许误差范围内。验收试验用于验证设备安装和重大维修保养之后与适用的安全和性能标准、规范以及公布的和/或合同中影响图像质量、辐射输出和患者定位的参数规范的一致性（参见附录H）。

执行稳定性试验是为了确保设备的功能性能满足已建立的准则，使得设备部件性能的变化能够被尽早发现，并用于验证影响图像质量、辐射输出和患者定位的参数规范的一致性。

在执行任何的验收试验或稳定性试验进行之前，应列出需要验证的被测设备和随附文件的详细项目。每个设备应用它的型号或类型参考号（类型编号）和序列号来识别。对于在CT扫描装置初始安装后执行的验收试验，全部清单应与采购合同相比较。随附文件中涉及验收试验和稳定性试验的部分应声明系统已设计并符合的GB9706.244的版本。

图像显示装置的性能会影响所测量的数字成像系统的性能。在进行任何验收试验或稳定性试验的图像视觉评估之前应首先测试这一类部件的性能。医疗级别的图像显示装置应按随附文件的指导进行配置，并且，如果适用，使用制造商的电子的测试图像和其他适用的针对图像显示装置的质量控制方法来保证其规定的性能。

非介入性测量为验收试验和稳定性试验的首选。一旦介入性试验是试验项目的一部分时，应核实在试验结束后设备已经恢复到试验前的状态。

应仔细考虑以适当选择CT扫描装置被检查时的试验条件，包括环境参数。本标准中所描述的验收试验和稳定性试验的设计是稳健的，试验器件和试验设备被保持在最低限度，并尽可能限制在无源的、固有简单的或合理稳定的范围内。

本标准描述的稳定性试验的设计使其结果只会受调查的参数的变化影响。

对于稳定性试验，必须保证的是：

- 每次试验时记录和复制CT扫描装置及附件的重要设置，以便检查试验中使用同样的设备、部件和附件；

- 考虑环境变化的影响，尤其是电源电压的变化对试验结果的影响；以及

- 定期检查试验仪器的性能并校准，尤其是察觉到CT扫描装置有任何明显变化时。

当稳定性试验结果与基准值之间有明显偏差时，应重新检查包括试验器件在内的试验设备以及仪器的摆放位置，并进行重复测量。如果明显偏差依然存在，应采取适当的措施（示例见附录F）。

在CT扫描装置使用期间，或根据现场质量保证程序要求或当地法规要求，验收试验和稳定性试验结果的记录应保留。

    - 前置条件

为了保证本标准中描述的验收试验和稳定性试验的结果有效，至关重要的是确保这些结果不会被试验中除了被测参数变化以外的其他任何因素影响。所有被测设备或是用于试验的设备应被标记或记录，以便于识别，并有助于在之后的稳定性试验中使用相同的设备。如果没有相同的设备，可以使用相似的设备。在试验之前，应验证所有用于稳定性试验的设备是经过校准的。

    - 基准值

对于稳定性试验要求测量的参数，应在验收试验完成时或者在临床使用前通过额外的测试建立相应的基准值。用于稳定性试验的试验设备和程序宜与建立基准值是相同的，否则应考虑新测试设备或新程序的潜在影响。

如果在验收试验之后执行一个单独的测试来建立基准值，那么应用的准则就是验收试验的准则。

    - 设备，仪器的和试验条件的识别和记录

所有被试设备或用于试验的设备都应予以明确标识。所有试验条件，包括试验器件的位置应做记录。X射线设备的可更换部件，如：

- 附加滤过

- 限束装置

- 患者支架或其他在辐射线束中的衰减材料。

以及试验使用的试验仪器，如：

- 试验器件；

- CT剂量仪。

应做标记或是做好记录，以便在初始验收试验或是基准试验中的项目和设置与使用的试验设备可以在之后的试验中使用。

所有相关的数据比如被测CT扫描装置的标识，用于试验的设备的标识，几何设置，运行参数，辅助设备的校准因子和测试结果都应一同记录。记录应包括试验地点，试验日期和试验者的名字。

    - 试验器件

在CT扫描装置的验收试验和稳定性试验中，试验器件用于：

- 模拟X射线束的衰减和滤过；

- 提供用于评价测量偏差所必需的特定的材料或物体；

- 将这些材料或物体以可再现形式定位在X射线束中。

下列与试验器件使用有关的条件应加以规定和记录：

- 试验中所有的CT运行条件；

- 软件版本号；

- 试验器件成像区域；

- 辐照期间试验器件的位置。

- CT运行条件的例子包括：标称体层切片厚度，螺距系数，滤过，峰值X射线管电压，X射线管电流，加载时间，重建算法，显示视野，扫描视野，和其他操作者可选的参数。

- 曝光过程中，部分CT运行条件可能发生变化。

  - 随附文件中的试验文件与数据

被测CT扫描装置的随附文件应包括：

- 符合GB9706系列标准适用部分的符合性声明；

- 综合描述如何测量CTDIw和计算CTDIvol，以便验证界面显示的CTDIvol；

- 设备或设备部件定购清单和实际发运清单（GB9706.1）

- 制造商所声明的或是随附文件所规定的技术规范，包括验收试验所用的CT运行条件；

- 来自制造商或是在安装期间的试验结果，包括所有的对质量重要的项目；

- 使用说明书，包括设备的操作指南；

- CT扫描装置使用的CT运行条件的详细说明；

- 维护范围和频次的指南；

- 当适用时，先前的试验报告；

- 当适用时，进行试验的方法。

本标准中的很多试验需要使用能够代表典型CT运行条件的协议单元。这些可是CT扫描装置预先安装的用于临床使用的协议单元，也可是制造商专门修改的能够更适合验收试验和稳定性试验的协议单元，但仍然是基于具有代表性的临床协议单元。

很可能很多被认为是典型的临床协议单元，成人头部，成人体部，儿童头部和儿童体部都会使用一个或多个以下的CT运行条件：螺旋采集，自动曝光控制和迭代重建，而由于这些条件，这些临床协议单元可能无法适用于验收试验和稳定性试验。典型的临床协议单元可以被转换成为能够用于验收试验和稳定性试验的典型协议单元，可以将螺旋转换成有代表性的轴向采集，通过手动设置相应的的管电流，手动设置的管电压和滤波反投影重建算法。使用滤波反投影算法尤其重要，因为迭代算法固有的非线性噪声。如果滤波反投影不可用，重建方法应在随附文件中进行描述。

  - 试验的范围

在试验之前，首先应检查随附文件中与验收试验和稳定性试验相关的信息。

在验收试验和稳定性试验之前，应根据使用说明书对CT扫描装置进行目测和功能性检查。

验收试验和稳定性试验包括如下试验，所使用的CT运行条件、方法和准则在第5章中详细描述：

- 患者支架定位（见5.1）；

- 患者定位准确度（见5.2）；

- 重建切片厚度（见5.3.1）；

- 剂量（见5.4）；

- 平均CT值，噪声幅值和均匀性（见5.5）；

- 空间分辨率（高对比度）（见5.6）。

对于自动曝光控制，不需要进行验收试验和稳定性试验（见4.4）。但是，5.7中给出了宜在随附文件中提供的信息，其用于支持资料性附录G中定义的可选的自动曝光控制试验。

对于低对比度分辨率，不需要进行验收试验和稳定性试验不做要求（见4.4）。但是，5.8中给出了宜在随附文件中提供的信息，其用于支持制造商定义和确定一个或更多可选的低对比度分辨率试验方法。如果制造商确定需要低对比度分辨率试验，制造商应提供进行试验和评价试验结果的详细方法（见5.8）。

作为辅助，附录J（资料性）包含第5章中描述的验收试验和稳定性试验的总结表，包括它们对应的验收试验和稳定性试验的准则和频率。

  - 验收试验和稳定性试验选择的考虑

以下信息列出了除了4.3中确定的需要的验收试验和稳定性试验外其他一些可能包括的试验，以及为什么没有将这些试验纳入必要的验收试验和稳定性试验纳的理由。低对比度分辨率：低对比度分辨率的评价涉及在给定的低对比度值和辐射输出条件下，最小可探测物体尺寸的评价。这是一个主观性任务；不同的观察者可能给出不同的反应。并且，因为当前并没有被广泛使用和接受的用于低对比度分辨率试验的体模或是用于评价低对比度分辨率的已建立的准则，低对比度分辨率没有被要求包含于验收试验和稳定性试验中。对于低对比度分辨率的合理的方法可以在附录A中找到。

螺旋重建切片厚度受到CT扫描装置的系统属性以及螺旋图像重建算法的影响。影响螺旋重建切片厚度的系统属性与影响轴向重建切片厚度的系统属性一致，而轴向重建断层厚度是本标准所要求的。因为图像重建算法不会磨损和老化，如果轴向重建切片厚度（5.3）和患者支架的定位（5.1）满足技术规范，那么螺旋重建切片厚度被认为同样满足技术规范。

除了那些CT扫描装置的特殊用途，比如放射治疗计划和自动介入过程的指导外，高精度的机架倾斜对于图像质量、辐射输出和患者定位并不是一个重要的影响因素，因此其没有被要求包含于验收试验和稳定性试验中。

自动曝光控制（AEC）基于软件算法并且在CT扫描装置的确认和生产过程中的到验证，其不会磨损和老化。并且，因为当前并没有广泛使用的且被接受的用于AEC测试的体模或是用于评价AEC的已建立的准则，AEC试验没有被要求包含于验收试验和稳定性试验中。

精确的剂量分布试验和评价需要使用专门的测试物体和测量工具，而试验结果可能由于试验设置的变化出现非预期的变化。因为当CTDIfree air和/或CTDIw符合技术规范时，剂量分布极可能也满足技术规范，因此剂量分布没有被包含在验收试验和稳定性试验中。

本节中列出的试验并不是验收试验或稳定性试验的必需部分。本标准的部分资料性附录中包含了部分这些试验的相关信息：低对比度分辨率（附录A）；剂量分布（附录B）；机架倾斜（附录C）；可选的空间分辨率试验（附录D）；螺旋重建切片厚度（附录E）；以及自动曝光控制（附录G）。

  - 测量设备

验收试验和稳定性试验所使用的测量设备应被证明是校准过的。测量设备的不确定度应符合测量的要求。

  - 重大维修保养之后需要采取的措施

随附文件中应包含重大维修保养的内容列表以及其对应的本标准要求的验收试验。

  - 建立基准值

对于稳定性试验要求测量的参数，应在验收试验完成时或是在临床使用之前通过附加的试验建立相应的基准值。用于建立基准值的试验设备和程序应同样用于稳定性试验。如果没有相同的试验设备，可以使用类似的设备。

在如下情况下应建立新的基准值：

- 新的CT扫描装置投入使用时，或

- 对现有的设备进行了重大维修保养时，或

- 更换任何会使CT扫描装置的图像质量和剂量产生明显变化的部件或其附件时（无论是用相同或不同的部件），或

- 更换可能引起试验结果变化的试验设备时，或

- 由于X射线管的老化，稳定性试验中CTDIfree air或CTDIw试验没有通过，但是测量值符合制造商的技术规范时（5.4.6.1）。

当使用其他的试验设备和程序时，使用者应根据本标准对这些设备和程序进行确认。

  - 稳定性试验的频率

稳定性试验应按各自试验方法的说明重复进行。稳定性试验的频率的确定宜考虑系统的使用程度、预防性维护程序、环境条件、有资质人员的可用性、以及当地法规要求。

此外，在下列情况下宜重复稳定性试验：

- 每当怀疑发生故障时，或

- 当CT扫描装置维护或升级之后，可能影响性能参数时，或

- 每当稳定性试验结果超出已建立的准则，需要确认该试验结果时。

作为辅助，附录J（资料性）包含了第5和第6部分中验收测试和稳定性测试的总结表，表中还有它们对应的验收试验和稳定性试验准则及其频率。

- CT扫描装置的试验方法

  - 患者支架的定位

    - 概述

患者支架的定位准确度包括纵向定位和回差的评估。

把患者支架往某一个方向移动一个设定的距离并且确定它实际移动的距离来评价患者支架的纵向定位准确度。

把患者支架往某一个方向移动然后再移回到原来的起始位置的准确度即为回差的评估。

    - 试验设备

将一把直尺固定到患者支架上一个邻近移动部件的固定部件。直尺至少应有60cm的量程以及1mm的刻度精度。

若准确度经过确认，基于胶片、激光或者图像的方法也可以选用。如果有其它更精确的方法，宜选用准确度更高的方法。

    - 试验程序

试验进行时在患者支架上应放置等效于一个人体重的负载，在70kg到135kg之间，质量分布模拟人体各部分的质量分布。

在患者支架移动部件上以方便的方式固定一个标志，另一个标志固定在与它邻近的直尺上。

按照CT扫描装置显示读数将患者支架移动一个不少于30cm的距离并且测量移动距离Lfor（两个标志之间的距离）。

按照CT扫描装置显示的位置信息将患者支架移回初始位置并且测量两个标记之间的距离Bfor。

然后向相反的方向重复上述相同距离的移动并且测量相应的距离记为Lback和Bback。

重复上述试验，使用常规CT运行条件模拟序列扫描模式，以1cm的步进向外移动总计约30cm的距离，再以相同的方式回到初始位置。分别记录测量结果为Lfor和Bfor。然后向相反的方向重复试验，得到Lback和Bback。

    - 数据评估

5.1.4.1 患者支架纵向的定位

将测量的纵向移动距离Lfor和Lback与CT扫描装置显示的距离进行比较。

5.1.4.2 患者支架的回差

将测量的距离Bfor和Bback作为回差测量结果。

5.1.4.3 在CT运行条件下患者支架的步进移动

应再次评估纵向移动距离和回差（参考5.1.3）。

    - 判定准则

5.1.5.1 患者支架纵向的定位

Lfor和Lback与CT扫描装置标称移动距离的偏差应不超过±1mm。

5.1.5.2 患者支架的回差

Bfor和Bback应不超过±1mm。

5.1.5.3 在CT运行条件下患者支架的步进移动

应使用5.1.5.1和5.1.5.2中的判定准则。

    - 稳定性试验

5.1.6.1 附加的准则

无。

5.1.6.2 试验频率

患者支架的定位每年宜至少测试一次。对于高强度或重度使用的设备，机构的质量控制程序可以规定更高的频率。

5.1.6.3 采取的措施

附录F给出了采取的措施的指南。

  - 患者定位准确度

    - 轴向的患者定位准确度

5.2.1.1 概述

患者轴向定位指示和扫描平面的相互关系可以由定位和扫描一个细薄的吸收体来试验。

5.2.1.2 试验设备

试验器件应由一个细薄的吸收体所组成，例如直径不大于1mm的金属丝。

5.2.1.3 试验程序

        - 指示体层平面的内部患者定位灯（如果适用）

试验器件应放置在与体层平面平行的内部患者定位灯标记线上。应在患者定位灯标记线附近采集至少覆盖±3mm范围内的图像，应使用最窄的重建切片厚度重建所有图像，图像重建间隔不大于1mm。

如果CT扫描装置提供其它自动的患者定位准确度的评估方法，经确认后可以使用。

        - 外部患者定位灯 (如果适用)

试验器件应放置在与体层平面平行的外部患者激光定位灯标记线上。CT扫描装置应能够将试验器件自动移动到扫描平面。应在外部患者激光定位灯标记线附近采集至少覆盖±3mm范围内的图像，应使用最窄的重建切片厚度重建所有图像，图像重建间隔不大于1mm。

如果CT扫描装置提供其它自动的患者定位准确度的评估方法，经确认后可以使用。

        - 使用扫描的X射线投影照片（预览图像）的体层平面自动定位

试验器件应被放置在CT扫描装置的患者支架上并与X轴平行。应在AP方向扫描一个X射线投影照片（预览图像）。在预览图像中应使体层切片的位置精确定位在试验器件上。让CT扫描装置自动地将试验器件移动进扫描平面。应在试验器件位置上采集至少覆盖±3mm范围内的图像，应使用最窄的重建切片厚度重建所有图像，图像重建间隔不大于1mm。

如果CT扫描装置提供其它自动的患者定位准确度的评估方法，经确认后可以使用。

5.2.1.4 数据评估

对每一项试验，选用试验物体最高CT值的图像。

5.2.1.5 判定准则

对每一项试验，选择的图像所在位置相对定位灯中心位置和试验器件在预览图像中的位置，偏差不应超过±2mm。

    - 矢状位和冠状位的定位灯准确度 (如果适用)

5.2.2.1 概述

矢状位（左/右）和冠状位（上/下）患者定位灯与图像等中心的关系用放置在等中心的一个细薄的吸收体来试验。

5.2.2.2 试验器件

试验器件应包含一个细薄的吸收体，例如1mm左右的金属丝，通过矢状位和冠状位的定位灯将其放置在扫描中心。

如果CT扫描装置提供其它自动的患者定位准确度的评估方法，经确认后可以使用。

5.2.2.3 试验程序

应将试验器件通过定位在体层平面上矢状和冠状定位光的交汇处置于扫描中心，应使用约10cm的重建视野获取一幅体层图像。

如果CT扫描装置提供其它自动的患者定位准确度的评估方法，经确认后可以使用。

5.2.2.4 数据评估

应查看试验器件的图像，并且应根据图像的中心定出试验器件的位置。

5.2.2.5 判定准则

应使用随附文件中声称的数值和误差范围。

    - 稳定性试验–轴向，矢状位以及冠状位定位精度

5.2.3.1 附加准则

无。

5.2.3.2 试验频率

轴向、矢状位以及冠状位定位灯准确度每年应至少测试一次。对于高强度使用的设备，机构的质量控制程序可以规定更高的频率。

5.2.3.3 采取的措施

附录F给出了采取的措施的指南。

  - 重建切片厚度

    - 概述

在GB/T 19042.5-2006中，采用了体层切片厚度的术语， 而重建切片厚度（RECONSTRUCTED SECTION THICKNESS）更准确的描述了层厚，因此在本标准中使用了这个更新的术语。

    - 轴向扫描的重建切片厚度

5.3.2.1 概述

重建切片厚度应由测量与体层平面的倾斜交叉的一块或多块适当斜坡材料的图像宽度来评估。该宽度定义为半峰值全宽。该宽度定义为半峰值全宽。

- 附录D给出了表征z方向空间分辨率的相关信息。

5.3.2.2 试验器件

试验器件应包含一条或最好是两条已知的相对体层平面倾角的斜坡，斜坡的线性衰减系数应不小于铝，并且适用于测量所有的可用的重建切片厚度。斜坡倾角和厚度不宜显著影响测量。由离散的珠子、圆盘或金属线组成的斜坡也可使用。

- 斜坡是与体层平面成一倾角的细长条材料或金属丝。

5.3.2.3 试验程序

调整试验器件以便它的轴与CT扫描装置的旋转轴一致。

在试验器件放置好后，应依照制造商随附文件规范的一系列CT运行条件进行扫描，其中准直宽度必须与随附文件中声称的典型体部扫描协议一致。

至少应测量三个重建切片厚度值，应包括最小重建切片厚度和另外两个临床常用的重建切片厚度。应至少要选择一个边缘和一个中心的重建切片进行评估。

试验可以在随附文件规范的滤波反投影方法或者非线性重建方法下测试。

5.3.2.4 数据评估

扫描图像的评估如下：

背景材料的CT值应通过调整窗宽到可能的最窄设定，并且调整窗位到背景消失刚好一半时获得。

像素大小和重建算法不宜对测量有任何影响。应适当选择视野以便在图像中的斜坡检测不受影响。应适当选择重建算法以便平滑效应被减到最少并且保持CT值的准确。这对1mm或小于1mm的标称厚度是及其重要的。

如果有已知的系统误差，可以做相应修正。

如果使用的是一条斜坡，宜在斜坡测量几条线值并使用其平均值。

记录背景CT值。

应对每条斜坡执行下列步骤：

- 应按得到背景CT值的方法得到每条斜坡的最大CT值（比如去除噪声的影响）；

- 将每条斜坡的最大CT值加上背景CT值，然后将结果除以2，从而得到每条斜坡最大CT值的半值，记录这些数值；

- 设定最窄窗宽，调整窗位到所有斜坡最大CT值的半值的平均值，然后测量每条斜坡的宽度，即为半峰值全宽（FWHM）；

- 如果试验器件包含超过一条条斜坡，平均所有结果获得平均的FWHM值；

- 将FWHM值乘上斜坡到体层平面所成斜角的正切值（即斜率），结果即为轴向扫描的重建切片厚度。

如果CT扫描装置提供基于上述方法的自动的重建切片厚度的评价方法，可以使用。

如果CT扫描装置操作软件提供沿着一条线将像素值图示和评价的工具，该切片厚度曲线用来测定斜坡图像的半峰值全宽度，根据斜坡倾斜角进行校正后表示为序列重建切片厚度。

5.3.2.5 判定准则

重建切片厚度的测量结果和标称值的最大偏差要求如下：

标称重建切片厚度大于2mm：±1.0mm;

标称重建切片厚度在1到2mm之间：±50%；

标称重建切片厚度小于1mm：±0.5mm。

- 由于斜坡本身具有厚度，薄重建切片厚度的测量结果会偏大。

5.3.2.6 稳定性试验

        - 附加准则

无。

        - 试验频率

重建切片厚度应至少每年测试一次。

        - 需要采取的措施

附录F给出了采取的措施的指南。

    - 螺旋扫描的重建切片厚度

螺旋扫描的重建切片厚度试验不是强制的，如果想要测量螺旋扫描的重建切片厚度，参见附录E。

  - 剂量

    - 概述

剂量测量应按照GB 9706.244-2020的定义，以及随附文件中描述的方法进行。

随附文件应包括关于如何测量和计算CTDIw以及计算CTDIvol的详尽说明，用来对显示的CTDIvol进行验证。

- 提供如何测量CTDIw的详尽描述意在控制因素，例如X射线管的起始角度，以确保准确性的和可重复性的数值。。

    - 试验设备

- 应使用GB 9706.244-2020的203.108中定义的剂量体模。

- 宜使用符合IEC 61674中针对CT应用或符合其他法规要求的辐射探测器。

    - 试验程序

对于5.4.3中描述执行的试验，如果制造商提供的典型成人和儿童的头部或体部的协议单元为螺旋扫描，则螺旋扫描协议单元应被转换为对应轴向扫描协议单元，使用尽可能接近螺旋扫描协议单元的准直宽度（NxT），其它CT运行条件应与随附文件中所描述的保持不变或尽可能相近。若一个协议单元按上述描述修改，则在5.4.3中应仍可被视作典型CT运行条件。

对于测量CTDIw和CTDIfree air，每次扫描的典型CT运行条件应反映临床使用的实际扫描视野，而不考虑被扫描的剂量体模的大小。

CTDI100的测试中，对于所有体部协议，应使用320mm的体模，对于所有头部协议， 应使用160mm的体模。

对于验收试验，应当按照随附文件的描述，进行以下剂量测量和计算

- 典型成人头部和成人体部的CT运行条件下的CTDIw

- 典型儿童头部和儿童体部的CT运行条件下的CTDIw

- 所有标称准直宽度下的CTDIfree air（其他CT运行条件应与随附文件中典型成人体部条件尽可能接近，见表1）

- 所有可选管电压下的CTDIfree air（其他CT运行条件应与随附文件中典型成人体部条件尽可能接近，见表1）

- 典型成人头部CT运行条件下的CTDIfree air

- 典型儿童头部CT运行条件下的CTDIfree air

- 典型儿童体部CT运行条件下的CTDIfree air

对于任一给定的NxT只需要做一次测量。

对于N × T > 40 mm 的情况，CTDI100无法直接测量(见GB 9706.244-2020 201.3.203），应通过N × T对应的CTDIfree air与参考准直宽度下的CTDI100和CTDIfree air计算得出，参考准直宽度应为20mm，或可获得的不超过20mm的最大N × T。

螺旋扫描的剂量值可由轴向扫描的剂量测量值（CTDIw），根据CTDIvol的定义得出。用于决定螺旋扫描剂量的CTDIw应是在使用相同或尽可能接近的准直宽度的轴向扫描的CT运行条件中获得的。

- 对于 CT 扫描装置等中心的放射输出的稳定性来说， CTDIfree air比 CTDIw相对更灵敏， CTDIfree air对形状滤波器的偏心效应不敏感， 而这种情况会反映在外围剂量对 CTDIw的贡献上。

- 标称准直宽度等于N×T，这里N代表单次轴向扫描产生的体层切片数，T代表标称体层切片厚度。

- 通过测量剂量分布，并在期望的范围内对其进行积分，也可以作为测量 CTDIfree air的替代方法。剂量分布的测量需使用满足IEC 61674的辐射探测器，例如一种小型的剂量仪，使用螺旋扫描协议沿等中心线匀速穿过。详见附录B。

- 在GB 9706.244-2020生效前设计的CT扫描装置会按照较早版本中的要求声称和显示CTDIvol，需要查阅随附文件了解相关信息。

- 一些在GB 9706.244-2020生效前设计的CT扫描装置可能会在显示儿童体部协议的CTDIvol时采用160mm剂量体模对应的数值，需要查阅随附文件了解相关信息。

- 成人体部协议单元下CTDIfree air的测量模式

| 不同的管电压 | 标称准直宽度的变化（N×T） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准直宽度1 | 准直宽度2 | 准直宽度3 | 准直宽度4 (典型成人体部) | 准直宽度5 |
| 管电压1 |  |  |  | 是 |  |
| 管电压2 (典型成人体部) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 管电压3 |  |  |  | 是 |  |

除表1中所示的测量模式外，CTDIfree air测试还应使用典型成人头部，典型儿童头部，典型儿童体部的协议单元对应的管电压和准直宽度进行测量。

    - 数据评估

剂量应由上述要求测量的CTDIw与CTDIfree air来确定。

- 可以理解的是，CTDIw并不是直接测量的，而是使用在验收试验和稳定性试验的剂量体模中测量的CTDI100值来计算的。然而，为了在5.4.4中清楚说明，从验收和/或稳定性试验结果中获得的CTDIw将被称为测量值

测得的CTDIw和CTDIfree air应与随附文件中给出的规范值比较。

CTDIvol应当在如下四种情况下评估：

- 在典型成人体部运行条件下得到的CTDIvol

- 在典型成人头部运行条件下得到的CTDIvol

- 在典型儿童头部运行条件下得到的CTDIvol

- 在典型儿童体部运行条件下得到的CTDIvol

CTDIvol 应根据典型成人以及儿童头部、典型成人以及儿童体部的CT运行条件下测量得到的CTDIw计算得出。四种条件下计算得到的CTDIvol应分别与控制台显示的CTDIvol进行对照。

    - 判定准则

相对与控制台显示的CTDIvol，计算得到的CTDIvol与其偏差应不大于±20 % 或 ±1 mGy, 取较大者。

测量得到的CTDIw 与CTDIfree air的值相对随附文件中给出的值，其偏差不应超出随附文件声称的误差范围。

    - 稳定性试验

5.4.6.1 附加准则

对于稳定性试验，测量的CTDIfree air或CTDIw数值应与基准值比较。

测试得到的CTDIfree air与基准值的偏差不应大于±20 % 或 ±1 mGy，取较大者。

测试得到的CTDIw与基准值的偏差不应大于±20 % 或 ±1 mGy，取较大者。

此外，5.4.5中的验收试验准则也应同时满足。

- 对于 CT 扫描装置等中心的放射输出的稳定性来说， CTDIfree air比 CTDIw相对更灵敏， CTDIfree air对形状滤波器的偏心效应不敏感， 而这种情况会反映在外围剂量对 CTDIw的贡献上。

- 辐射探测器的校准误差会导致测量结果超出误差范围。典型的辐射探测器准确度为±5%，但这个数值有可能没有包含辐射探测器由于能量相关性而产生的误差。

X射线管的辐射输出通常会随着时间降低，以至于制造商的辐射输出（CTDIfree air、CTDIw、CTDIvol）超出-20%。当在稳定性试验中出现CTDIfree air或CTDIw与基准值相比减少了20%以上，，则稳定性试验不通过。宜遵循质量保证程序，以确定辐射输出测量值下降的原因和应采取的其他措施（见附录F）。辐射输出降低的潜在原因不限于X射线管本身（例如X射线发生器性能）。

如果经调查，辐射输出的降低是由于X射线管寿命期间的预期变化引起的，但辐射输出仍在制造商的规范范围内，则不应要求制造商更换X射线子系统的组件，如X射线管，因此不应视为失效部件。此外，宜根据新的测试结果建立新的基准值。

例：制造商在随附文件中明确规定了的CTDIfree air的误差范围为±20%。在验收试验中，确定CTDIfree air的基准值比随附文件中的标称值大5%。然后，在稳定性试验中，测量的CTDIfree air比其标称值小16%，因此相对基准值则小21%。这时稳定性试验会不通过，然而该系统的辐射输出CTDIfree air仍在明确规定的±20%误差范围内。

5.4.6.2 试验频率

剂量应至少每年测量和评估一次，此外，在任何重大维修保养后，应根据5.4.3、5.4.4和5.4.5重新建立和评估基准值。

5.4.6.3 采取的措施

因为试验器件的定位和辐射探测器的校准十分重要，重新定位试验器件后，宜首先进行重复测试。

另一台符合5.4.2规定的辐射探测器可以用来校验试验器件的准确性。

如果测量结果不满足5.4.5中的判定准则，应通过设备的质量保证程序采取适当的措施。

关于采取的措施的指南参见附录F。

  - 平均CT值、噪声幅值以及均匀性

    - 概述

噪声和平均 CT 值应由测定感兴趣区域 CT 值的标准偏差和平均值来评估， 感兴趣区域位于所显示的均匀的试验器件的图像中心。。

均匀性应通过计算均匀试验器件图像中不同位置感兴趣区域间平均CT值的绝对差异来评估。

平均CT值、噪声幅值以及均匀性试验应当使用的CT运行条件，分别对应以下典型协议单元，可以是轴向扫描也可以是螺旋扫描：

- 成人头部

- 成人体部

- 儿童头部

- 儿童体部

这些协议单元的CT运行条件应在随附文件中给出。

作为帮助，附录J（资料性附录）包含了一个关于平均CT值、噪声幅值和均匀性验收和稳定性试验的总结性表格。

    - 试验器件

应使用如下两种规定大小，装有均匀物质的圆柱形体模:

- 在5.5.2 中命名为“小体模”，外径为16-20cm，总衰减等价于至少16cm的水；

- 在5.5.2 中命名为“大体模”，外径为30-35cm，总衰减等价于至少30cm的水。

若制造商提供的用于图像质量测试的体模不是用水填充的，则应在随附文件中对体模进行描述，并且用作“小体模”还是“大体模” 以最符合其总衰减的体模为准。

为了比较测量值与制造商声称值之间的误差，应使用随附文件中规定的体模和CT运行条件。

体模应足够长以确保测量不受体模里其他物体的直接辐射或者散射辐射的不利影响。

除非随附文件中另有规定，否则为适应与先前体模规范的微小变化，应适用先前的体模规范。

在稳定性试验中，只有小体模是必需的，但是仍然可以选择使用大体模。

- 为了评价图像质量，一个16cm水模的总衰减合理地模拟了一个5岁儿科患者平均体型的衰减。此外，该体模是5岁以上儿科患者头部的合理模型。

- 测量结果将随体模的实际尺寸和材料而变化。

- 一个差异较小可以被接受的例子：体模中水的直径等于上述要求的最大值，但体模的外径由于外壳会略大一些。

    - 试验程序

体模应放置在机架的等中心，并与机架旋转轴对齐，使用一个支架，使体模的位置适合CT运行条件。体模的位置应在测试中描述并记录，以便试验在将来的稳定性试验中重现。

制造商应在随附文件中规定体模的支架，例如患者支架、头托或者或专用体模支架。

应根据随附文件的CT运行条件对体模进行扫描，所有的扫描参数（包括扫描模式（例如螺旋或轴向）、管电压、管电流，X射线束准直、重建类型以及其它相关设置），均应被注释和记录。重建视野的最小线性尺寸应不超过体模直径的130%。

    - 扫描条件

5.5.4.1 验收试验扫描条件

对于验收试验，应使用5.5.1中描述的协议单元扫描下表2中为其指定的体模，并重建图像。

- 验收试验中的协议单元和对应的体模

| 协议单元 | 体模 |
| --- | --- |
| 成人头部 | 小体模 |
| 成人体部 | 大体模c |
| 儿童头部 | 小体模 |
| 儿童体部 | 小体模 |
| 成人体部（所有可选电压）a | 小体模或大体模 |
| 儿童体部（所有可选电压）b | 小体模 |
| 注a：应使用典型成人体部协议单元的CT运行条件对选用的体模进行重复扫描和重建图像，每次扫描仅改变管电压，应遍历随附文件中描述的所有可选管电压。管电流和转速可以适当调节使不同电压下的CTDIvol保持一致。在这些条件下的试验既可以使用小体模，也可以使用大体模。 注b：应使用典型儿童体部协议单元的CT运行条件对小体模进行重复扫描和重建图像，每次扫描仅改变管电压，应遍历随附文件中描述的所有可选管电压。管电流和转速可以适当调节使不同电压下的CTDIvol保持一致。 注c：对于验收测试，应使用成人体部协议单元扫描大体模，重建的图像用于验收测试数据评估。然而，在稳定性试验中，用户可以使用成人体部协议单元扫描小体模或大体模。如果用户打算用成人体部协议单元扫描小体模，以便将来进行稳定性试验，则在验收试验时，应使用成人体部协议单元扫描小体模，重建图像，并进行数据评估，以便为将来的稳定性试验生成基准值。这些基准值不应用于验收试验目的。但是，应验证基准值是否符合随附文件中规定的标称值和偏差。 |  |

- 尽可能合理地保持CTDIvol。

5.5.4.2 稳定性试验扫描条件

对于稳定性试验，应使用5.5.1中描述的协议单元扫描下表3中为其指定的体模，并重建图像。

- 稳定性试验中的协议单元和对应的体模

| 协议单元 | 体模 |
| --- | --- |
| 成人头部 | 小体模 |
| 成人体部 | 小体模或大体模a |
| 儿童头部 | 小体模 |
| 儿童体部 | 小体模 |
| 成人体部（四个可选电压）b | 小体模或大体模 |
| 儿童体部（最低的两个可选电压）c | 小体模 |
| 注a：在稳定性试验中，应使用典型成人体部协议单元的运行条件扫描随附文件中描述的小体模或大体模，并重建图像。 注b：在稳定性试验中，应按随附文件中的描述，在成人体部协议单元的基础上，使用至少四个管电压（最低、最高和两个中间电压）扫描并重建图像。如果CT扫描装置可以选择的管电压少于4个，则应仅使用可用管电压进行稳定性试验。在这一系列扫描中，既可以用小体模也可以用大体模。 注c：在稳定性试验中，应按随附文件中的描述，在儿童体部协议单元的基础上，使用至少两个最低管电压（与典型儿童体部协议单元相关）扫描小体模并重建图像。 |  |

5.5.4.3滤波反投影的使用

为了维持CT系统硬件性能与噪声之间的关系，用于噪声评估的图像应使用滤波反投影重建。如果滤波反投影算法不可用，应在随附文件中描述采用的方法。

- 非线性重建算法（如迭代重建）可以将基于光子统计的噪声和X射线束输出之间的传统关系解耦。因此，非线性重建可以掩盖硬件故障或退化（如阳极退化）对噪声测量的影响。

5.5.4.4 数据评估

如果数据采集使用轴向扫描，平均CT值、均匀性与噪声幅值应按照随附文件说明，对单次轴向扫描产生的每一幅图像进行评估。

如果数据采集使用螺旋扫描，平均CT值、均匀性与噪声幅值应使用接近体模中心处的一幅图像进行评估，应在随附文件中规定图像的位置，以便用于稳定性试验。

所有轴向扫描或螺旋扫描重建后用于评估的图像都应检查（目视或计算）是否有伪影（如环状或条状伪影）或是明显的CT值分布不均匀。如果发现图像质量存在问题，应当对图像进行独立的复审。如果可见的图像质量问题仍然存在，应当按照设备的质量控制程序中的规定采取措施。关于采取措施的指南，参见附录F。

选择位于要评估的图像中心的感兴趣区域，并按如下所述调整大小。根据以下准则和随附文件中的描述，确定并记录每个适当大小的感兴趣区域中的噪声幅值和平均CT值。

确定并记录位于四个等距外围位置的适当尺寸感兴趣区域的平均CT值，感兴趣区域的外缘与体模均匀区域的外缘之间的距离在随附文件中规定。建议距离为1 cm。这些位置应选择在可再现的位置（例如，对应于3、6、9和12点钟位置）。

感兴趣区的大小应按下面的准则选取：

- 对于平均CT值的测量，感兴趣区的面积应近似等于直径为体模10%的圆形区域面积，采用小体模并同时采用儿童协议单元时，感兴趣区的面积应近似等于直径为体模20%的圆形区域面积。

- 对于噪声幅值的测量，感兴趣区应在体模中心，且面积应近似等于直径为体模40%的圆形区域面积。

- 测量平均CT值时，中心感兴趣区和边缘附近感兴趣区不应有重叠。

在中心感兴趣区测定的CT值标准差，即噪声幅值，应与随附文件中的规范值进行比较。

在中心感兴趣区测定的平均CT值应与随附文件中的规范值进行比较。

应通过计算中心位置感兴趣区域和四个外围位置中每个位置的平均CT值之差的绝对值来确定四个均匀性值。这四个均匀性值的最大值应与随附文件中的给定规范进行比较。

所有验收试验和稳定性试验的测量值都应被记录。验收试验的测量值可用来建立稳定性试验的基准值。

- 由于剂量较低，采用儿童体部扫描协议单元测量的平均CT值可能会有较高的统计波动。采用更大的感兴趣区域才获得稳定的结果。

    - 验收试验的判定准则

附录Ｉ（资料性）给出了平均CT值、噪声幅值和均匀性相关的验收试验以及稳定性试验的判定准则。

除非有特殊说明，所有的测量结果都应被记录，可作为将来稳定性试验的基准值。

噪声：

所有验收试验的噪声幅值测量值与随附文件中规范值的偏差不应超过±15%或±0.75HU，以较大者为准。

平均CT值：

如果均匀材质体模是5.5.2中描述的水模，所有感兴趣区的标称平均CT值都应为0。中心感兴趣区的平均CT值与标称值的偏差不应超过：

- ±4HU——成人头部协议单元扫描小体模得到的图像；

- ±6HU——成人体部协议单元扫描大体模得到的图像；

- ±4HU——儿童头部协议单元扫描小体模得到的图像；

- ±4HU——儿童体部协议单元扫描小体模得到的图像；

- ±6HU——基于成人体部协议单元改变管电压扫描大体模或小体模得到的图像；

- ±6HU——基于儿童体部协议单元改变管电压扫描小体模得到的图像。

如果使用了5.5.2中描述的水模以外的匀质体模，随附文件中应给出所有实验中的标称平均CT值和允许的最大CT值偏差，以及验证满足这些替代准则的测试。如果使用5.5.2中描述的水模替代制造商提供的非水成像质量体模，则平均CT值应符合充水体模标准。

均匀性：

如果5.5.2中规定的均匀体模是充水体模，

- 所有的成人头部协议单元、儿童头部协议单元和儿童体部协议单元图像的均匀性值不应大于4HU；

- 所有成人体部协议单元（包括管电压变化和无变化的协议单元）的图像均匀性值不应大于8 HU，以及；

- 所有改变了管电压的儿童体部协议单元的图像均匀性值不应大于8HU；

如果5.5.2中规定的匀质体模不是充水体模，则应在随附文件中规定所有试验均匀性及其最大偏差，以及验证满足这些替代准则的测试。此外，如果使用符合5.5.2标准的充水体模代替制造商的非水成像质量体模，则均匀性值应符合充水体模标准。。

    - 稳定性试验的判定准则

5.5.6.1 附加的准则

应记录所有测量值。

噪声：

对于成人头部、成人体部、儿童头部和儿童体部协议单元扫描得到的图像，噪声幅值与基准值相比偏差不应超过±10%或±0.5HU，取较大者。

此外，对于评估的图像，噪声幅值的验收试验标准应适用。。

在稳定性试验中，不必评估成人和儿童体部协议单元在改变电压条件下得到的图像噪声幅值。均匀性试验也同样如此。

5.4.6.1中提到辐射输出在X射线管寿命周期中会随着使用出现可以预见的降低。这同样也会在噪声测量中表现为测量值变大。在这种情况下，如果噪声值仍然在声称范围内，则可认为不影响CT扫描装置的临床使用。

如果调研后确认噪声的增大是X射线管老化造成的，则宜使用新的试验结果建立新的基准值。

平均CT值：

中心感兴趣区域的平均CT值与基准值的偏差不应超过

- ±5HU——成人头部协议单元扫描小体模得到的图像；

- ±7HU——成人体部协议单元扫描大体模得到的图像；

- ±5HU——儿童头部协议单元扫描小体模得到的图像；

- ±5HU——儿童体部协议单元扫描小体模得到的图像；

- ±7HU——基于成人体部协议单元改变管电压扫描大体模或小体模得到的图像；

- ±7HU——基于儿童体部协议单元改变管电压扫描小体模得到的图像。

此外，平均CT值验收试验的标准应适用。

- 平均CT值稳定性试验的判定准则对于水模和非水模是一致的。

均匀性：

在稳定性试验中，不必评估成人和儿童体部协议单元在改变电压条件下得到的图像噪声幅值。均匀性试验也同样如此。

如果5.5.2中描述试验器件为水填充的体模，

- 成人头部协议单元、成人体部协议单元（小体模）、儿童头部协议单元和儿童体部协议单元图像的均匀性值不应大于4HU，以及

- 成人体部协议单元（大体模）的图像均匀性值不应大于8HU；

如果5.5.2中规定的匀质体模不是充水体模，则应在随附文件中规定所有试验均匀性值及其最大偏差，以及验证满足这些替代准则的测试。此外，如果使用符合5.5.2标准的充水体模代替制造商的非水成像质量体模，则均匀性值应符合充水体模标准。

5.5.6.2 试验频率

稳定性试验每年至少应进行一次，流程同5.5.3和5.5.4中定义的验收测试。

每月至少应使用典型成人头部协议单元扫描5.5.3中的 并重建图像，应对中心区域至少一张图像按照5.5.4的方法和5.5.6.1的判定标准评价噪声幅值和平均CT值，此外，应对图像进行5.5.4.4所述的伪影检查。

5.5.6.3 需要采取的措施

关于采取的措施的指南参见附录F。

- 可能出现由于未注意剂量增大而引发的无法解释的噪声幅值降低。

  - 空间分辨率（高对比度）

    - 概述

空间分辨率最好用调制传递函数（Modulation Transfer Function, MTF）曲线来描述，MTF曲线是由线或点扩展函数的傅里叶变换获得的。

- 非线性（例如迭代）重建技术能够解耦CT硬件性能与空间分辨率之间的关系。这些类型的重建会导致空间分辨率依赖于对比度和（或）噪声。。

    - 随附文件中需要提供的信息

随附文件中应提供包括重建参数在内的CT运行条件、试验器件以及下述协议单元对应的MTF曲线上10%与50%的标称值以及允许的误差范围。以下协议单元中，至少有一项应使用最小尺寸的焦点：

- 典型成人头部

- 典型成人体部

- 典型儿童头部

- 典型儿童体部

如果这些协议单元均未使用最小尺寸的焦点，随附文件中应提供使用最小焦点尺寸的附加或替代扫描类型的CT运行条件。

    - 试验设备

所使用的试验器件应使用由适当尺寸的高对比度金属丝、珠子或边缘组成的体模，以产生足够高的对比度。试验器件应在随附文件中规定。

金属丝、小珠或边缘的大小不应影响MTF（调制传递函数）的准确性，也不能导致CT扫描装置的CT值超出上下范围，或者CT值刻度可足够适应该试验。典型的金属丝或小珠直径应为0.3mm或更小。

其他的试验器件经过与金属丝，小珠或边缘比较确认之后可以使用。

- 如果体模内的物体太小或没有足够的对比度噪声比，MTF的测量结果会不稳定。

    - 试验程序

CT扫描装置的空间分辨率试验应使用5.6.2给出的4个协议单元。

试验器件放置在机架中并其与系统的Z轴平行并且偏离中心30mm±10mm。

试验器件的位置应作记号， 描述而且记录， 以便在将来的基准值和稳定性试验时重现。

在试验器件放置好之后应将它扫描。

宜应用足够小的重建视野以使测量不受像素大小的限制。

应测量MTF曲线上50%和10%对应的值。

为了保持CT硬件性能和空间分辨率的关系，图像应使用滤波反投影的方法重建。如果不支持，应使用随附文件中描述的方法重建。

- 使用小焦点扫描更贴近儿童成像的情况。

    - 数据评估

制造商应给出能够使用MTF量化评估空间分辨率的方法并应使用此方法。

    - 判定准则

应按照随附文件中给出的标称值和误差范围判定。

    - 稳定性试验

5.6.7.1 附加准则

测得的MTF曲线上50%与10%对应的MTF值，与基准值之间的偏差不应超过± 0.75 lp/cm 或±15 %（取较大者）。

此外，如果试验使用随附文件中规定的CT运行条件与试验器件，应同时符合验收试验的准则。

5.6.7.2 试验频率

空间分辨率应至少每年测试一次。

5.6.7.3 需要采取的措施

关于采取的措施的指南参见附录F。

  - 自动曝光控制(Automatic Exposure Control, AEC)

宜在随附文件中提供以下信息，以支持资料性附录G中的AEC测试。

AEC的性能试验不作为本标准的要求（见４.４）

- 定义以下试验协议单元的CT运行条件，包括重建参数与AEC类型：

- - 基于体型调制的AEC试验：成人体部协议单元

- - 基于体型调制的AEC试验：儿童体部协议单元

- - 纵向调制AEC试验：螺旋协议单元

- 每个协议单元/测试对象的居中方法；

- 每个协议单元/测试对象的患者支架定位说明；

- 纵向调制评估的说明；

- 体型调制的判定准则；

- 纵向调制的判定准则。

  - 低对比度分辨率与低对比探测能力

对于低对比度分辨率的验收或稳定性试验预期可以通过大量医学物理师或者有资质人员使用现有的测量器件、实验物体以及方法来进行。这些因素催生了基于目测的方法。

目视识别方法历史上被广泛用于CT扫描装置低对比度分辨率或低对比度探测能力的评价。在该方法中，一定数量的观测者对低对比度的小物体进行目测评估（探测），这些小物体通常按照已知的几何排列置于一个商用体模中。该观测任务自然受主观影响，因而结果依赖于观测者的视觉敏锐度、对试验方法和体模的了解程度、周围光线条件和观测者判定可见和不可见的标准。

由于这些目测评价方法具有主观性，难以获取具有一定置信度的客观统计数据，使得客观测量低对比度探测能力或者低对比度分辨率非常困难。因此，这些基于目测的方法不建议在验收试验或稳定性试验使用。然而，可以使用更复杂的基于任务的使用模型观察器的方法。

制造商也可以使用其他的方法评价低对比度分辨力和低对比度分辨率。

在随附文件中对低对比度分辨力或低对比度分辨率的试验（可选）宜提供以下信息。试验不一定要使用现有的试验物体和常见的软件工具，也不一定要能够在典型的预期时间范围执行验收试验或稳定性试验制造商可自行分析数据得到结果。低对比度分辨率与低对比度探测能力的试验性能不作为本文档的要求（见4.4）。

- 试验方法的描述，及其前提和局限性所有CT运行条件

- 试验物体的描述以及其正确摆放的说明

- 观测者资质说明（如有）

- 判定准则（包括允许的偏差）

- （资料性附录）
低对比度分辨率的目测方法

低对比度分辨率的评估涉及到在给定低对比度数值和辐射输出条件下评定最小可探测的物体尺寸。这是一个主观的任务，不同观测者的回馈可能不同。由于观测者要求的不同，以及难以获取具有一定置信度的客观统计数据，使得使用目测方法客观地测量低对比度分辨率非常困难。因此，该方法在验收试验中不推荐使用。关于低对比度性能的客观试验，可以使用一种基于任务的模型观察器。由于历史的原因，在建立CT扫描装置的低对比度分辨率时目测是最常见的方法。该方法中，使用平均CT值相对于均匀背景具有相应低对比度（约2HU到10HU）的小物体（约2mm到10mm，典型为圆柱），由一定数量的观测人员进行视觉评价。该观测任务（无论是从均匀背景中察觉物体还是相邻物体的分辨）自然受主观影响，因而结果依赖于观测者的视觉敏锐度、周围光线条件和观测者判定可见和不可见的标准。

对于CT扫描装置特定的性能参数，制造商通常详细说明低对比分辨为在给定体模和给定（或低于）规定剂量可观测到的“给定”对比度的“最小”的物体”。。例如像这样的规范：在直径为20cm等价于水的体模并且表面剂量为30mGy的情况下可分辨差别为0.5%的4mm物体。为了验证某一特定系统是否符合制造商的规范，应使用同样的体模、扫描条件（特别是放射剂量）、观测条件和判定可见的准则。。

试验器件制造时要精确保证相对于背景材料的已知对比是困难的，而且在图像中实测的对比也会随用来获取图像的扫描装置变化。另一值得关注的是在目测方法中不同观测者在评价图像时会有明显的不同观点，因为观测者对“可见”的理解通常会有不同的要求。因此，应结合大量的观测者和图像的结果。这样的研究超出了验收或稳定性试验的范围。

- （资料性附录）
剂量分布

  - 小结

剂量分布宽度由测量剂量在z轴方向上分布的半峰值全宽（FWHM）来确定。例如，可以通过点剂量仪或者胶片来测量；这两种方法以下均有描述。其它方法也可以使用。

  - 方法

    - 点剂量仪方法

试验设备

试验设备包含一台具有点剂量仪的辐射探测器。

试验程序

使用随附文件中给出的用于剂量分布曲线测量的扫描参数。应使辐射探测器匀速地通过扫描中心。

为了获得完整的剂量分布曲线，应使辐射探测仪在整个x射线辐射的范围内匀速地沿z轴穿过。为了确保能够获得完整的z范围，整个移动范围宜比标称准直宽度至少长40毫米。

数据评估

剂量分布曲线是通过将辐射探测器输出随时间变化的曲线结合恒定的移动速度转化为随距离变化的曲线。剂量分布的半峰值全宽（FWHM）可认为是剂量分布宽度。

    - 胶片方法

试验设备

试验设备包含X射线胶片、胶片处理器以及将显影的胶片数字化的方法。

- 其它方法，如热释光探测器，自显影胶片等，亦可接受。

试验程序

使用随附文件中给出的用于剂量分布测量的扫描参数，如有必要则调整参数，避免胶片过曝。胶片应经妥善显影。

数据评估

剂量分布曲线是通过数字化的显影胶片获得，并且经过了胶片特性曲线修正。剂量分布的半峰值全宽（FWHM）可认为是剂量分布宽度。

    - 判定准则

宜使用随附文件规范里声明的数值和允许的误差。

- （资料性附录）
扫描架倾斜精确度

  - 概述

附录C包含了机架或患者支架物理倾斜角度符合电脑设置的参考位置的验证方法。

  - 方法A

    - 试验设备

必需的测量设备包括：

- 辐射敏感胶片

- 直尺

- 回形针或一支画细线的铅笔

- 量角器

- 足够大的丙烯酸试验器件，能够支持胶片在患者支架上竖直放置

- 胶带

    - 试验程序

用胶带将胶片固定在丙烯酸试验器件上。然后将胶片和丙烯酸试验器件竖直放置在患者支架上，并平行于矢状位定位灯。使用可用的最小重建切片厚度和合适的加载因素对胶片照射三次。三次轴向扫描分别对应机架在最大前倾角度、最大后倾角度和零度（0°）。

    - 数据评估

宜测量两个对向的夹角，即机架在最大前倾角度时的图像与零度时的图像夹角和最大后倾角度时的图像与零度时的图像夹角。

    - 判定准则

宜使用随附文件规范声明的数值和允许的误差。

- 若缺少这些文件，从胶片上测得的角度应符合CT扫描装置上显示的相对角度。该测量方法的典型允许误差为±2°。可选择的倾斜角度测量方法可用随机文件规定的数值水平仪或其它确认过的试验方法测量。

  - 方法B

    - 试验设备

必需的测量设备有

- 长度至少20厘米直径不小于20厘米且不大于30厘米的圆柱形试验器件

- 可以测量图像中长度的CT扫描装置

    - 试验程序

将圆柱形试验器件放在患者支架上，保持轴线与z轴平行，然后使其沿CT扫描装置旋等中心线摆放。用可用的最小重建切片厚度和合适的加载因素对模体照射三次。三次轴向扫描分别对应机架在最大前倾角度、最大后倾角度和零度（0°）。然而，如果最大前倾角度或者最大后倾角度超过30度，那么应使用30度作为相应倾斜角度。

    - 数据评估

在CT扫描装置操作台上每一次扫描的最大显示野重建图像中，用图像方法测量长轴和短轴。扫机架倾斜角度由显示的圆形或椭圆形短轴与长轴比值的反余弦值确定。

  - 判定准则

使用随附文件规范声明的数值和允许的误差。

若缺少这些文件，测得的角度宜符合CT扫描装置上显示的相对角度。该测量方法的典型误差范围为±2°。

- （资料性附录）
ｚ方向空间分辨率

目前的CT扫描装置在使用最薄的层厚时，在z方向上的空间分辨率通常与xy平面内的空间分辨率相当或可能更好。本标准中使用重建切片厚度评估z方向的空间分辨率。然而，用这种方式来评价目前CT扫描装置的性能可能被认为是不全面的。层灵敏度分布代表z方向的线扩展函数，也许能更全面地描述z方向的空间分辨率。因此，与xy平面的空间分辨率一样，对于条件允许的机构，z方向的MTF评估也可以加入稳定性试验中。

- （资料性附录）
螺旋重建切片厚度

  - 概述

重建切片厚度通过扫描一个薄片或小珠体模来评估。厚度定义为z方向灵敏度分布的半峰值全宽的函数。

  - 测量设备

试验器件中部安放一个薄片或小珠，其材料的线性衰减系数不小于铝，以便保证高的信噪比。

薄片或小珠宜窄小，在z方向最大大约0.05mm到0.1mm。

  - 实验程序

调整试验器件使薄片或小珠在CT扫描装置的旋转轴上。

将试验器件放置好后，使用典型螺旋扫描条件扫描。

  - 数据评估

按一下流程评估扫描得到的图像：

  - 使用小的z方向间隔重建图像（不大于重建切片厚度的10%）；

  - 选择合适的感兴趣区域测量所有图像中薄片或小珠材料的平均CT值；

  - 记录平均CT值作为z位置的函数（灵敏度分布）；

  - 计算灵敏度分布的半峰值全宽。

- （资料性附录）
采取的措施指南

  - 首次测量不满足已建立的准则

如果测试结果显示CT扫描装置不符合随附文件中规定的要求或者已建立的准则，宜确认测量设备的性能，并在采取进一步措施前重复测量及确认结果。

  - 重复测量后仍不满足已建立的准则

如果重复测试的结果确认CT扫描装置不符合随附文件中声称的要求或者已建立的准则，则需要采取下列中的一个或更多措施：

  - 按照被试设备质量控制程序的规定采取措施；

  - 通知管理质量控制程序的负责人；

  - 通知被试设备日常管理的负责人。

根据超出已建立准则的程度，采取的措施分别见条款F.3和F.4。

  - 略微超出已建立的准则

如果测试结果略微超出随附文件中声称的要求或已建立的准则（比如在测量设备的精度范围内），

  - 需要结合后续的稳定性试验结果，但同时宜密切关注临床图像的质量，

  - 增加稳定性试验的频率，

  - 未通过的稳定性试验应被记录，以便在下一次例行维护时关注，

  - 按F.5采取措施。

  - 大幅超出已建立的准则

如果测试结果大幅超出随附文件中声称的要求或已建立的准则，

  - 进行一次状态测试并将结果提交至F.2 2）和3）中提到的负责人，

- 注：状态测试为了确定设备在给定时间内的功能状态而进行的测试

  - 考虑何种设备维护

- – 是适当的，和

- – 宜及时的，和

  - 决定是否

- - 暂停在临床中使用该设备，或

- - 采取F.5中的措施。

  - 历史记录中多次测量不满足已建立的准则

如果扫描装置的历史记录中有不符合已建立的稳定性试验准则的情况，F.2 2）和3）中提到的负责人宜考虑：

  - 进行一次状态测试，

  - 放宽判定准则，

  - 限制该扫描装置使用的放射应用类别，和

  - 将该扫描装置列入需更换清单。

  - 不满足已建立的稳定性试验准则但可以通过验收试验准则

当CT扫描装置不能通过稳定性试验但可以通过验收试验时，宜重新建立基准值。在进行重大维修保养后也可能需要重新建立基准值（例如更换X射线管）。

如果频繁出现需要重新建立基准值的情况，用户宜查阅随附文件或咨询生产商。

  - F1到F5未包含的情况

其他措施应由操作者决定。

- （资料性附录）
自动曝光控制 （AEC）

  - 概述

AEC的一个功能是调制X射线管电流，其基于z，x-y，x-y-z等方向（或是恒定管电流模式）的病人衰减路径长度，并根据用户指定的图像质量基准参数进行。本测试只适用于CT扫描装置上存在至少一种上述类型的AEC。

CT扫描装置AEC功能的测试可能包含两个方面的测试，取决于CT扫描装置上可用的AEC类型。第一方面是评估系统对于不同尺寸试验器件调节X射线管电流的能力。第二方面评估系统在一个z方向截面尺寸发生变化的试验器件中沿着x-y和/或z轴调制能力。

如果只有上述其中一种调制形式，只需要针对对应的调制形式进行测量。

- 附录G中的测试用于管电流变化的测试。其他形式的AEC测试不在附录G的范围之内。

  - 试验设备

试验器件包括GB 9706.244-2020中第203.108条所述的直径为32 cm和16 cm的PMMA剂量体模。

对于预期用于儿科的CT扫描装置，也可包括直径为10cm的PMMA体模，其设计与GB 9706.244-2020中第203.108条所述一致。体模上的所有孔洞都可能被填充。

- 对于10cm直径的体模，可以有孔，也可以没有孔。

  - 试验程序

如下测试适用于带有z，x-y，x-y-z或是恒定管电流曝光控制的扫描装置。

对于每个协议单元的CT运行条件，包括重建参数、对中方法和患者支架上患者定位位置等都宜在随附文件中进行描述。

  - 基于体型调制的评估

    - 成人体部协议单元的体型调制评估

将32cm直径的试验器件放到患者支架上，使得试验器件的圆柱对称轴与扫描装置的z轴重合。试验器件的中心应在扫描装置的扫描中心上，与随机文档的描述一致。使用制造商的随机文档中定义的用于AEC测试的成人体部协议单元进行扫描。

使用16cm直径的试验器件替换32cm直径的试验器件，依据随机文档描述来重新调整试验器件在患者支架上的位置，并使用与32cm试验器件扫描相同的协议单元重新扫描。

    - 儿童体部协议单元的体型调制评估

如果不对儿童协议单元进行测试，则本部分不适用。

将16cm直径的试验器件放到患者支架上，与随机文档针对儿童扫描测试的描述一致。并使试验器件的圆柱对称轴与扫描装置的z轴重合。使用制造商的随机文档中定义的用于AEC测试的儿童体部协议单元进行扫描。

使用10cm直径的试验器件替换16cm直径的试验器件，重新调整试验器件在患者支架上的位置，并使用与16cm试验器件扫描相同的协议单元重新扫描。

为了能够将16cm和10cm的试验器件在患者支架上移动到扫描中心，可能需要使用用于儿童的支架。

能够用于本测试的AEC类型为：z，x-y，x-y-z或恒定管电流曝光控制。

  - 纵向调制的评估

将32cm直径的试验器件放到患者支架上，使得试验器件的圆柱对称轴与扫描装置的y轴平行，并且位于x，y方向的中心（见图G.1）。使用制造商的随机文档描述的用于该AEC测试的螺旋协议单元进行扫描。扫描应使整个试验器件位于图像范围之内。扫描使用的准直NxT应与20mm尽量接近，并使用带有角度方向和/或纵向调制的协议单元进行扫描。协议单元的选择应使得电流的调制比较明显，且不会因系统限制而被截断。

  - 试验器件对齐

用于本测试的AEC类型可以为z或x-y-z，如果有的话。如果没有z和x-y-z调制，可以使用x-y调制。不要使用恒定管电流曝光控制。

对于本测试，将32cm的CTDI体模放在一个非标准的朝向。也就是说，32cm的体模的平面部分向下。此朝向下，应确保用于填充孔的插件不会超出体模下表面。如果插件比体模长的话，插件可以超出体模的上表面。

  - 数据评估

    - 基于体型调制的评估

对于每次扫描，记录扫描装置报告的扫描后CTDIvol值。

    - 纵向调制的评估

根据制造商在随机文档中的说明，记录距离试验器件边界约6.4cm（20%），16cm（50%）和25.6cm（80%）处图像中显示的X射线管电流的值。

  - 判定准则

    - 基于体型调制的评估

使用随机文档中描述的准则。

    - 纵向调制的评估

使用随机文档中描述的准则。

- （资料性附录）
本标准要求与其他法规的对应关系

- 表H.1为本标准要求与其他法规之间的比较。

  - 本标准要求与其它法规的对应关系

| 本文档中的验收/稳定性试验 | GB 9706.244-2020 |
| --- | --- |
| 5.1患者支架定位 | 203.115 d) 体层切片的指示和位置 |
| 5.2 患者定位精度 | 203.115 体层切片的指示和位置 |
| 5.2.1轴向的患者定位精度 | 203.115 体层切片的指示和位置 |
| 5.2.1.3.1指示体层平面的内部患者定位灯的试验程序（如果适用） |  |
| 5.2.1.3.2外部患者定位灯 的试验程序(如果适用) | 203.115 c) 体层切片的指示和位置 |
| 5.2.1.3.3使用扫描的X射线投影照片（预览图像）进行体层平面自动定位的试验程序 | 203.115 a) 体层切片的指示和位置 |
| 5.2.2矢状位和冠状位的定位灯准确度 (如果适用) | 203.115 c) 体层切片的指示和位置 |
| 5.3 重建切片厚度 | 203.6.7.2 a) 系统性能 |
| 5.3.2轴向扫描的重建切片厚度 | 203.6.7.2 a) 系统性能 |
| 5.3.3螺旋扫描的重建切片厚度 | 203.6.7.2 a) 系统性能 |
| 5.4剂量 | 203诊断类X射线设备辐射防护通用要求 |
|  | 203.108 剂量体模 |
|  | 203.7 辐射质量 |
|  | 203.8 X射线束范围的限制和X射线视野与图像接收区域的关系 |
| 5.4.3 试验程序 |  |
| 5.5平均CT值、噪声幅值以及均匀性 |  |
| 5.6 空间分辨率（MTF） | 203.6.7.2 b) 系统性能 |
|  | 203.107 防过量X射线辐射的安全措施 |
|  | 203.102 可见指示 |

- （资料性附录）
验收试验和稳定性试验的判定准则概览

表I.1中，所有标记的稳定性试验都额外要求满足对应的验收试验的判定准则。

  - 5.5节中验收试验和稳定性试验的判定准则概览

| 协议单元 | 平均CT值 |  | 噪声 |  | 均匀性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 验收试验 | 稳定性试验 | 验收试验 | 稳定性试验 | 验收试验 | 稳定性试验 |
| 成人头部 | 标称值±4 HU （小体模） | 基准值±5 HU （小体模） | 标称值±15%或0.75HU（取较大者）（小体模） | 基准值±10%或0.5HU（取较大者）（小体模） | ≤4 HU （小体模） | ≤4 HU （小体模） |
| 成人体部 | 标称值±6 HU （大体模） | 基准值±7 HU （小体模或大体模） | 标称值±15%或0.75HU（取较大者）（大体模） | 基准值±10%或0.5HU（取较大者）（小体模或大体模） | ≤8 HU （大体模） | ≤4 HU （小体模）或 ≤8 HU （大体模） |
| 儿童头部 | 标称值±4 HU （小体模） | 基准值±5 HU （小体模） | 标称值±15%或0.75HU（取较大者）（小体模） | 基准值±10%或0.5HU（取较大者）（小体模） | ≤4 HU （小体模） | ≤4 HU （小体模） |
| 儿童体部 | 标称值±4 HU （小体模） | 基准值±5 HU （小体模） | 标称值±15%或0.75HU（取较大者）（小体模） | 基准值±10%或0.5HU（取较大者）（小体模） | ≤4 HU （小体模） | ≤4 HU （小体模） |
| 成人体部改变的电压扫描 | 标称值±6 HU （小体模或大体模） | 基准值±7 HU （小体模或大体模） | 标称值±15%或0.75HU（取较大者）（小体模或大体模） | 不做要求 | ≤8 HU （小体模或大体模） | 不做要求 |
| 儿童体部改变的电压扫描 | 标称值±6 HU （小体模） | 基准值±7 HU （小体模） | 标称值±15%或0.75HU（取较大者）（小体模） | 不做要求 | ≤8 HU （小体模） | 不做要求 |

- （资料性附录）
验收试验和稳定性试验的判定准则和频率概览

表J.1列出了所有验收试验和稳定性试验的判定准则和频率。

  - 所有验收试验和稳定性试验的判定准则和频率概览

| 条款 | 验收试验 | 验收准则 | 稳定性试验 | 稳定性准则 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 患者支架定位 | ≤ ±1 mm | 重复验收试验 | ≤ ±1 mm （同验收准则） | 每年一次 |
| 5.2.1 | 轴向的患者定位准确度 | ≤ ±2 mm | 重复验收试验 | ≤ ±2 mm （同验收准则） | 每年一次 |
| 5.2.2 | 矢状位和冠状位的定位灯准确度 | 依据随附文档 | 重复验收试验 | 依据随机文档 | 每年一次 |
| 5.3.2 | 轴向扫描重建切片厚度 | 层厚<1 mm：±0.5 mm 层厚1到2 mm之间： 50% 层厚>2 mm：±1 mm | 重复验收试验 | 层厚<1 mm：±0.5 mm 层厚1到2 mm之间： 50% 层厚>2 mm：±1 mm （同验收准则） | 每年一次 |
| 5.3.3 | 螺旋扫描重建切片厚度 | 不做要求。 如果进行的话，依据随附文档。 见附录E | 不做要求。 如果进行的话，依据随机文档。 见附录E | 如果进行的话，依据随附文档 | 如果进行的话，依据随附文档 |
| 5.4 | 剂量 | 与随机文档中的标称值相比： CTDIw和CTDIfree air: 依据随机文档 CTDIvol相对于控制台显示和随附文档：对于典型成人头部和体部协议、典型儿童头部和体部协议取±20 % 或 ±1 mGy较大者。 对于其他试验项，依据随附文档。 | CTDIw和CTDIfree air:仅需重复典型成人头部和体部协议、典型儿童头部和体部协议的测量。 | CTDIw和CTDIfree air与基准值相比: 对于典型成人头部和体部协议、典型儿童头部和体部协议取±20 % 或 ±1 mGy较大者。 CTDIvol相对于控制台显示和随附文档：对于典型成人头部和体部协议、典型儿童头部和体部协议取±20 % 或 ±1 mGy较大者。 此外，应同时满足验收试验准则 | 每年一次，或在重大维修保养之后 |
| 5.5 | 对于伪影和非均匀性的目测评估 | 有资质人员对所有图像进行目测评估 | 重复验收试验 | 与验收试验相同 | 每年一次 |
|  | 平均CT值 | 对于成人头部、儿童头部和儿童体部：±4 HU。 对于成人体部、成人体部变电压和儿童体部变电压：±6 HU | 使用典型协议单元的运行条件扫描。此外，在成人体部协议单元的基础上，使用至少四个管电压扫描，在儿童体部协议单元的基础上，使用至少两个最低管电压扫描 | 对于成人头部、儿童头部和儿童体部：与基准值偏差±5 HU。 对于成人体部、成人体部变电压和儿童体部变电压：与基准值偏差±7 HU。 此外，应同时满足验收试验准则 |  |
|  | 噪声幅值 | 对于所有测试项：标称值±15%或0.75HU（取较大者）。 | 使用典型协议单元的运行条件扫描 | 对于成人头部、体部和儿童头部、体部：基准值±10%或0.5HU（取较大者）。 此外，上述试验应同时满足验收试验准则。 对于成人和儿童体部变电压模式不做要求。 |  |
|  | 均匀性 | 对于成人头部、儿童头部和儿童体部：≤4 HU。 对于成人体部、成人体部变电压和儿童体部变电压：≤8 HU | 使用典型协议单元的运行条件扫描 | 对于成人体部小体模扫描、成人头部、儿童体部和儿童头部：≤4 HU 对于成人体部大体模扫描：≤8 HU 对于成人和儿童体部变电压模式不做要求。 此外，上述试验应同时满足验收试验准则。 |  |
|  | 对于伪影和非均匀性的目测评估 | 有资质人员对所有图像进行目测评估 | 使用成人头部协议单元扫描 | 同验收试验 | 每月一次 |
|  | 平均CT值 | 同上述平均CT值 |  | 对于成人头部：与基准值偏差±5 HU。 此外，上述试验应同时满足验收试验准则。 |  |
|  | 噪声幅值 | 同上述噪声幅值 |  | 对于成人头部：基准值±10%或0.5HU（取较大者）。 此外，上述图像应同时满足验收试验准则。 |  |
|  | 均匀性 | 同上述均匀性 | 不做要求 | 不做要求 | 不做要求 |
| 5.6 | 空间分辨率（高对比度） | 依据随机文档 | 重复验收试验 | MTF曲线上50%和10%的值与相应基准值的偏差不应超过±0.75 lp/cm或基准值的±15%中较大者。 此外，如果试验使用随机文档中规定的CT运行条件和试验器件，则应同时满足验收试验准则。 | 每年一次 |
| 5.7 | 自动曝光控制 | 不做要求。见4.4。见附录G。 | 不做要求。见附录G。 | 不做要求。见附录G。 | 不做要求。见附录G。 |
| 5.8 | 低对比度分辨率 | 不做要求。见4.4。见附录A。 | 不做要求。见附录A。 | 不做要求。见附录A。 | 不做要求。见附录A。 |

参 考 文 献

- IEC 60417-1:2000, 设备用图形符号– 第1部分：概述及应用

- IEC 60417-2:1998, 设备用图形符号–第2部分：符号原型图样

- IEC 60601-1-4:1996, 医用电气设备 –第1部分： 安全通用要求  4.并列标准：可编程医用电气系统

- GB 9706.14:1997, 医用电气设备 –第2部分：X 射线设备附属设备专用安全要求

- IEC 60613:1989, 医用诊断旋转阳极X 射线管的电、热及负载特性

- ISO 497:1973, 优选数列极其整定值的选择指南

- ISO 7000:1989, 设备用图形符号– 索引及对照表

- US FDA 21CFR 1020.33, 计算机体层摄影设备

- EUR 16262 EN:2000, 计算机体层摄影设备质量判断标准欧洲指南

- ICRU Report 47:1992, Measurement of Dose Equipments from External Photon and Electron Radiations

- ICRU Report 47:1992, 外部(外来)光子和电子辐射的剂量当量的测量方法

______________________